医用冰箱（冷藏冷冻双温）参数
[bookmark: _GoBack]
1.数字温度显示，显示冷藏和冷冻温度，通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃；冷冻温度-10℃到-30℃可调；调节增量为0.1℃，显示精度0.1℃。
▲2.双压机独立双系统：冷藏室和冷冻室可独立控制、运行。
▲3.，具有冷藏冷冻室开门报警、高温报警、低温报警、电池电量低报警、环温报警、断电报警、传感器故障报警、等故障报警。标配远程报警接口，可外接远程报警功能。
4.具有加锁保护、压机延时保护、压机高温保护、停机间隔保护等多重保护功能，确保设备的安全稳定。
5.箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个，可监控箱内温度。
6.标配蓄电池，断电后持续记录箱内温度并进行声光报警。
▲7.标配USB数据存储模块，实现数据的实时记录及导出。
8.可适配药品试剂储存，符合医用冷藏设备相关规范。
▲9.设备使用年限≥10年。
▲10.透明中空玻璃门，容量100-300L。
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