气垫床参数
1、主机：
1.1流量：每分钟以≥4升的流量喷出空气，以支撑床垫与人体重量。
▲1.2波动交替时间：≥9.6分钟进行一次充气泄气交替；可以自由选择调节交替时间至少3档，同时具备有静止状态键。
1.3压力调整功能：
▲1.3.1压力范围：30-80mmHg，可通过自行调整选择适合自己的压力值；
▲1.3.2具有可调节起背和抬腿功能；
1.3.3具有翻身功能调节（可支持左、右侧翻身，可按需调节也可设置定期调节）。
1.4材质：主机采用防火型ABS。
1.5主机工作时间声音为≦40分贝；所有功能可遥控调节；
1.6低压指示功能：当产品出气不足或床垫无法达到充饱时，会低压指示，具有低压警示灯（黄灯）以确保病患安全。
2、床垫：
2.1最大载重：可承受较重患者之载重≥140KG。
2.2 CPR功能：床垫头尾双边具备CPR泄气装置(含特殊快速接头)。
2.3头枕功能：可调节头部3管不交替。
▲2.4激光喷孔：床垫从第4管起共计≥10根单管，每条单管≥2个,共≥20个激光喷气孔。
▲2.5拉链式床罩：床罩可拆卸清洗；配备涤纶/PU的防水上盖，可完全拆卸及清洗；通过生物兼容性测试：包括不限于细胞毒性，刺激性，皮肤过敏。
▲2.6电源线收线带：床垫侧边配有电源线收线带。
2.7易拆式挂钩：简易床板挂钩、可拆解式。
2.8单管可更换：单管为单体式可更换、维修、清洗方便和快速。
▲2.9波动交替方式：至少为3管交替设计，持续性且规律地将单管充气与泄气。
2.10采用易换式过滤棉。
2.11采用易换式保险丝。
▲2.12快速接头：床垫接口为有帽子接口便于插拔，另在转运过程可以通过快速接口帽子卡入后保持床垫。
[bookmark: _GoBack]3、单套配置清单：
	产品名称
	数量

	夹网PVC
	1张

	气垫表面配置包布面（防滑）
	1张

	床垫防水外套
	1个

	收纳袋
	1个

	带有挂钩的外置调节气泵
	1张

	大口径双阀设计（充气）
	1个

	大口径双阀设计（放气）
	1个

	备用充气条
	3根

	连接管
	1条

	产品合格证
	1份

	使用说明书
	1份

	保修卡
	1份



