冷冻消融系统 功能和配置要求：

功能：冷冻消融系统（氩氦刀）和其配套耗材一次性冷冻消融针联合用于肺癌、肺结节、肝癌、肾癌、前列腺癌等临床患者实体肿瘤的冷冻消融治疗和科研工作，每次手术至少需要1支冷冻消融针，探针的使用数量由临床医师根据患者肿瘤大小、消融布针方案等确定。该技术在局麻及超声/CT等影像引导下直接经皮穿刺到达病灶组织。治疗时，将冷冻消融探针刺入肿瘤内，开通氩气，冷冻10分钟，再开通氦气，升温2分钟，这样的治疗过程再重复一次，治疗过程便结束，一般耗时25分钟。

配置要求：

1）硬件系统：

- 使用windows操作系统工业用电脑；

- #可左右旋转及折叠≥19寸触摸液晶显示器；

- ≥8个独立冷冻通道，每个通道具备可独立控制探针测试、治疗、冷冻功率、解冻和停止功能；

- #系统配置自动限压，可安全承受不低于5000psi高压气源压力冲击。

2）软件系统:

- 配置稳定专业的冷冻治疗操作软件；

- 有多道控制软件，可控制≥8个/组完全独立冷冻通道，每个冷冻通道都配置冷冻、加热、关闭等探针控制键；

- 每道独立调整冷冻速率，从5%-100%，每次增减≤5％，各道之间互相独立；

- 机器配置Stick功能，协助同时取活检操作。

- 数据记录系统：病人及治疗过程数据存储、备份，可记录测温探针温度时间趋势图、每组探针的降温及升温时间、状态（包含但不限于冷冻、升温和关闭）和冷冻探针使用的功率。

3）制冷系统:

- 使用氩气作为冷媒，氩气工作压力3200～3800 psi，氩气源为≥5000psi的高压氩气瓶;

- 降温速率：60秒内降温至-100℃及以下；

- 氩气工作系统配备自动减压装置。

4）制热系统:

- 使用氦气作为热媒，氦气工作压力1800～2500磅/平方英寸，氦气源为≥5000psi高压氩气瓶；

- 升温速率：在60秒内加热至40℃及以上；

- 氦气工作系统配备自动减压装置；具备电加热升温功能。

5）工作方式：连续工作方式，机器无需预热，可连续工作达8小时以上。

6）冷冻消融针：

- 探针冷冻速率：60秒内冷冻到-100℃及以下；

- 探针升温速率：60秒内升温到40℃及以上；

- #探针直径≤1.7mm，有直型和直角型两种；

- 针杆刻度标识：针长175mm，距针尖20mm起每5 mm有刻度标识；

- 工作温度范围：-120℃至+45℃

- 探针刀杆内置真空绝缘层，避免冻伤正常组织

- 探针整体成型，包括刀头、气管及接口不可拆卸