中央监护网络胎监系统参数要求

1、联网方式：子机可根据实际情况灵活采用无线、RS485或以太网接入网络，混合组网。

2、无线网络：采用医疗专用频段，超低射频功率峰值≤10mW，频率范围：407-425MHz;

3、无线联网可通过增加数据采集器实现无缝覆盖，联网距离无限制。

4、床边机可在移动中进行监护，实现转床功能。

5、中央站显示屏大小至少≧21.5英寸，采用四轮移动推车式台车，台车高度采用按键式调节，台车中间配有两组抽屉，可用于摆放终端胎监机或绑带。

6、具备胎监专家分析功能：

6.1具有Fischer、Krebs、NST、CST等四种评分方法；

6.2具有趋势图分析功能：提供短变异、胎动、胎心率基线随孕周变化的趋势图和提供短变异、胎心率变异功率谱分析功能；

6.3具有实时分析功能：可自动或手动对数据丢失率、宫缩次数、胎动次数、FHR基线值、加速次数、减速次数、高变异时间、短变异等参数指标进行计算分析，并实时提供数据。

6.4具有多种三类评分方法，包括SOGC、ACOG、FIGO、2015中国胎监共识等标准。

6.5具有EWARD-HON面积分析法，自动识别加、减速类型

7、数据库可永久保存10万个以上记录，数据档案可打包导出、导入、刻录光盘。

8、自动记录有效数据，即使无人值守也可以很好的完成监护过程。

9、支持自动播放CTG；全程CTG浏览便于快速了解整体监护情况，可以选段诊断、打印

10、打印心率尺度范围支持国标/美标两种格式，支持A4/B5等纸型。

中央站标准配置

| 序号 | 名 称 | 数量 | 附加说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑主机 | 1套 | 含一体机、软件狗 |
| 2 | 台车 | 1台 | 移动台车 |
| 3 | 键盘和鼠标 | 1套 |  |
| 4 | POE交换机 | 1套 |  |
| 5 | 网络控制器 | 1个 |  |
| 6 | 数据采集器 | 3个 |  |
| 7 | 中央监护管理软件 | 1套 |  |
| 8 | 相关文件 | 1套 | 《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等 |
| 9 | 打印机 | 1台 | 黑白激光打印机 |

（二）、超声多普勒胎儿监护仪技术参数（10台）

技术参数

- 胎儿监护仪（CTG监护）技术参数，监护参数包括：胎心率（FHR）监护、宫缩压力（TOCO）监护、自动胎动监护。

- 可穿戴式胎监主机设计，胎监室、走廊、等候区灵活监护，支持自由体位监护。

- 独立胎监主机配双探头（FHR和TOCO），一人一机，支持独立操作。

- 主机配备≧2.3英寸彩色显示屏，可实时显示胎心、宫压、胎动、时间、子机号、连网信号、胎心信号、胎心音音量、电池电量、报警信号等信息。

- 主机配备独立外放喇叭，孕妇监护期间可实时聆听胎心音，提高胎监自主体验感。

- 双电池供电，更换电池时无需中断监护，支持不间断监护。

- 支持存储≧1400分钟的胎监档案和2小时的胎心音。

- 胎心探头超声发射频率：≧2MHz（提供检测报告）。

- 胎心率（FHR）测量范围：30-240bpm，胎心率（FHR）测量误差：±1bpm。

- 探头轻薄设计，探头厚度不高于17mm，单个探头重量不超过75g。

- 探头IP68防水等级，防水防尘，易于临床清洁。

- 多台胎监子机独立运行，与产科中央工作站通过无线Wi-Fi技术相连，支持≧160台子机同时接入，实现≧160床同时监护。

- 断点续传功能：胎监数据实时传输到产科中央工作站，支持2小时的断点续传功能，回到信息覆盖范围即自动补全胎监数据。

- 孕妇自主建档功能：孕妇通过自己手机扫描设备二维码自主录入，快速建档，减少医护人员录入信息工作量，实现快速监护。

胎儿监护仪配置清单（每台）：

1)	可穿戴式主机1台;

2)	有线胎心探头、有线宫压探头各1个;

3)	探头绑带2条;

4)	充电电池2个;

5)	锂电池充电器（含配件）1套;

6)	主机挂绳1条;

7)	小瓶耦合剂	1瓶;

8)  相关文件（《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等）1套。