超高清内窥镜摄像系统参数及配置要求
1、 摄像系统主机
1. 系统可处理3D、荧光和4K画面信号，输出分辨率3840x2160，逐行扫描。
2. 支持单平台双镜联合手术，单台主机可同时连接两个摄像头或电子镜实现双镜联合功能。
3. 图像色域：应符合行业标准BT.2020/BT.709要求。
4. 主机兼容性高，可升级连接同品牌电子软镜：至少包含电子鼻咽喉镜、满足多科室使用。
5. 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080p高清录像及3840x2160p超高清图片。
6. 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。
7. 主机可同时兼容两个摄像头或电子镜，实现单平台双镜联合，如硬镜与硬镜、硬镜与软镜的两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。
8. 主机可通过升级实现3D鼻内镜技术，拓展使用科室。
9. 支持去除摩尔纹功能和去除纤维镜网格功能，优化纤维镜图像，减少纤维网格和摩尔纹影响。低、中、高档位属于同一种纤维镜图像优化功能。
10. 2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。
11. 主机系统自带患者数据管理功能和患者数据隐私设置。
12. 主机支持设置画面冻结状态和冻结时长。
13. 主机可升级兼容显微镜或3D外视镜技术。
14. 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。
15. 术野画面至少5级亮度可调。
16. 术野画面至少2倍电子放大功能，至少6级可调，具备自适应缩放功能，可识别内窥镜影像范围进行自动数字变焦。
17. 输出端口（主机面板内置）：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口1个， DVI-D数字端口1个，保证传输稳定性。
18. 主机面板内置4个USB接口，非外接拓展实现。
19. 摄像主机和光源非一体化设计，便于灵活搭配，有利于后续维修的便捷性。
20. [bookmark: _Hlk223189472]电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。
21. 具备陀螺地平仪功能，在监视器上显示指针，指示镜头正向方向。
22. 主机可通过控制同品牌摄像头和控制同品牌光源脚踏两种方式，实现荧光和白光切换。
23. 系统主机具备电位均衡接口，有利于防漏电、抗干扰。
24. 主机能兼容同品牌一体化手术室，实现集总控制功能，对医用冷光源、气腹机等进行一站式控制。
25. 可同时处理可见光波段及近红外波段，支持多种显示模式：白光、绿荧光、蓝荧光、黑白荧光模式、强度导航模式等多种荧光模式。
2、 4K荧光摄像头
1. 采集像素：摄像头像素3840 x 2160，逐行扫描，图像格式16：9
2. 双CMOS摄像头：白光和荧光独立图像传感器CMOS芯片，确保荧光图像传输质量，可同时采集可见光波段及近红外波段。
3. 焦距19mm。
4. 重量260g，握持轻便。
5. 可实现通过摄像头按键控制气腹机和冷光源。
6. 摄像头3个按键可设置4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡。
7. 支持低温等离子消毒灭菌次数285次。
8. 可实现4种ICG荧光显影模式，包含蓝色荧光模式、黑白荧光模式、强度导航模式（荧光以多色阶梯显示）。
9. 安全等级：CF级I类防护，可直接用于心脏手术。

3、 LED荧光冷光源
1. 光源白光和荧光均不使用激光技术，最大程度上保证医务人员的使用安全。
2. 色温5700K。
3. 具有集总控制功能，可实现通过摄像头自动调节光源亮度，具有手动调节功能界面。
4. 光源兼容同品牌一体化手术室，实现集总控制功能。
5. 安全等级：CF级I类防护，可直接用于心脏手术。
6. 同品牌摄像头和同品牌光源脚踏都可以控制光源切换荧光和白光。
7. 冷光源与主机为同一品牌。

四、4K医用监视器
1. 分辨率3840 x 2160，宽高比16：9。
2. 32英寸医用级4K 监视器。
3. 色域：BT. 2020/ BT. 709。
4. 输入信号包含：DP、12G-SDI、HDMI 、DVI等。
5. 输出信号包含：12G-SDI、DVI等。
6. 监视器与主机为同一品牌

[bookmark: _Hlk148347524]五、镜子与手术器械
1. 0° 荧光直视式内镜，广角，直径 5.8 mm，长 19 cm， 可高温高压消毒
2. 0°直视式内镜，广角，直径 4 mm，有效工作长度  18 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输
3. 剥离子，双端，长 20 cm
4. 剥离子，双端，半锋利和钝形，长20 cm
5. 镰状刀，尖头，长 19 cm.
6. 触诊探针，双头，探察上颌窦口，长19 cm ，球规格：直径1.2 mm，2.0 mm
7. 鼻粘膜咬切钳，直，贯穿切割，保留其余组织，BLAKESLEY型，0号，3 mm，工作长度 13cm，
8. 鼻粘膜切钳，损伤组织不多，有效工作长度 13cm，上向弯45 °，0号，3 mm
9. 鼻钳，直角，有效工作长度  13 cm，规格1
10. 45 ° 鼻钳，上翘45 °，有效工作长度  13 cm，规格1
11. 鼻窦咬除钳，有效工作长度  10 cm，上沿后切口
12. 吸引管，标定标记 5 cm - 9 cm，有效工作长度 ：10 cm，9 Fr
13. 窦腔吸引管，钛制，MR兼容，长弧形，LUER锁，长12.5cm，外径3.0 mm
14. 咬骨钳，硬性，上翘40 °，非贯穿切割，规格为2 mm，有效工作长度 17 cm
15. 咬骨钳，硬性，上翘40 °，非贯穿切割，规格为3 mm，有效工作长度 17 cm
16. 反上颌窦抓钳，大弯，适用于前隐窝气房，固定开口，向下弯曲115°，活动颚向后开口可达140°，有效工作长度  10 cm
17. 鼻剪，轻便，切刃长度10 mm，锯齿状，直角，有效工作长度  11mm
18. 杯形钳夹，垂直打开，有效工作长度 12cm，上翘65 °，钳夹直径 3 mm
19. 额窦钳, 平爪, 完全切除, 切割宽度1.5 毫米, 向后开口, 护套呈60 °上翘, 有效工作长度  12厘米
20. 额窦钻孔器，与连接链套管70°角上翘曲，向后切割，减少鼻肌损伤效果好，有效工作长度 13 cm，中等，标准尺寸，颚3 mm x 3.5 mm
21. 器械与主机为同一品牌。

	配置清单（1套）

	序号
	名称
	数量（/套）

	1
	摄像系统主机
	1

	2
	4K荧光摄像头
	1

	3
	4K荧光直视式鼻内镜
	2

	4
	LED荧光冷光源
	1

	5
	光源控制脚踏
	1

	6
	纤维导光束
	2

	7
	消毒盒
	3

	8
	监视器底座
	1

	9
	4K荧光监视器
	1

	10
	直视式鼻内镜
	1

	11
	器械包
	2

	12
	腔镜台车
	1
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