超高清内窥镜摄像系统参数及配置要求

- 摄像系统主机

- 系统可处理3D、荧光和4K画面信号，输出分辨率3840x2160，逐行扫描。

- 支持单平台双镜联合手术，单台主机可同时连接两个摄像头或电子镜实现双镜联合功能。

- 图像色域：应符合行业标准BT.2020/BT.709要求。

- 主机兼容性高，可升级连接同品牌电子软镜：至少包含电子鼻咽喉镜、满足多科室使用。

- 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080p高清录像及3840x2160p超高清图片。

- 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

- 主机可同时兼容两个摄像头或电子镜，实现单平台双镜联合，如硬镜与硬镜、硬镜与软镜的两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

- 主机可通过升级实现3D鼻内镜技术，拓展使用科室。

- 支持去除摩尔纹功能和去除纤维镜网格功能，优化纤维镜图像，减少纤维网格和摩尔纹影响。低、中、高档位属于同一种纤维镜图像优化功能。

- 2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。

- 主机系统自带患者数据管理功能和患者数据隐私设置。

- 主机支持设置画面冻结状态和冻结时长。

- 主机可升级兼容显微镜或3D外视镜技术。

- 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

- 术野画面至少5级亮度可调。

- 术野画面至少2倍电子放大功能，至少6级可调，具备自适应缩放功能，可识别内窥镜影像范围进行自动数字变焦。

- 输出端口（主机面板内置）：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口1个， DVI-D数字端口1个，保证传输稳定性。

- 主机面板内置4个USB接口，非外接拓展实现。

- 摄像主机和光源非一体化设计，便于灵活搭配，有利于后续维修的便捷性。

- 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

- 具备陀螺地平仪功能，在监视器上显示指针，指示镜头正向方向。

- 主机可通过控制同品牌摄像头和控制同品牌光源脚踏两种方式，实现荧光和白光切换。

- 系统主机具备电位均衡接口，有利于防漏电、抗干扰。

- 主机能兼容同品牌一体化手术室，实现集总控制功能，对医用冷光源、气腹机等进行一站式控制。

- 可同时处理可见光波段及近红外波段，支持多种显示模式：白光、绿荧光、蓝荧光、黑白荧光模式、强度导航模式等多种荧光模式。

- 4K荧光摄像头

- 采集像素：摄像头像素3840 x 2160，逐行扫描，图像格式16：9

- 双CMOS摄像头：白光和荧光独立图像传感器CMOS芯片，确保荧光图像传输质量，可同时采集可见光波段及近红外波段。

- 焦距19mm。

- 重量260g，握持轻便。

- 可实现通过摄像头按键控制气腹机和冷光源。

- 摄像头3个按键可设置4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡。

- 支持低温等离子消毒灭菌次数285次。

- 可实现4种ICG荧光显影模式，包含蓝色荧光模式、黑白荧光模式、强度导航模式（荧光以多色阶梯显示）。

- 安全等级：CF级I类防护，可直接用于心脏手术。

- LED荧光冷光源

- 光源白光和荧光均不使用激光技术，最大程度上保证医务人员的使用安全。

- 色温5700K。

- 具有集总控制功能，可实现通过摄像头自动调节光源亮度，具有手动调节功能界面。

- 光源兼容同品牌一体化手术室，实现集总控制功能。

- 安全等级：CF级I类防护，可直接用于心脏手术。

- 同品牌摄像头和同品牌光源脚踏都可以控制光源切换荧光和白光。

- 冷光源与主机为同一品牌。

四、4K医用监视器

- 分辨率3840 x 2160，宽高比16：9。

- 32英寸医用级4K 监视器。

- 色域：BT. 2020/ BT. 709。

- 输入信号包含：DP、12G-SDI、HDMI 、DVI等。

- 输出信号包含：12G-SDI、DVI等。

- 监视器与主机为同一品牌

五、镜子与手术器械

- 0° 荧光直视式内镜，广角，直径 5.8 mm，长 19 cm， 可高温高压消毒

- 0°直视式内镜，广角，直径 4 mm，有效工作长度  18 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输

- 剥离子，双端，长 20 cm

- 剥离子，双端，半锋利和钝形，长20 cm

- 镰状刀，尖头，长 19 cm.

- 触诊探针，双头，探察上颌窦口，长19 cm ，球规格：直径1.2 mm，2.0 mm

- 鼻粘膜咬切钳，直，贯穿切割，保留其余组织，BLAKESLEY型，0号，3 mm，工作长度 13cm，

- 鼻粘膜切钳，损伤组织不多，有效工作长度 13cm，上向弯45 °，0号，3 mm

- 鼻钳，直角，有效工作长度  13 cm，规格1

- 45 ° 鼻钳，上翘45 °，有效工作长度  13 cm，规格1

- 鼻窦咬除钳，有效工作长度  10 cm，上沿后切口

- 吸引管，标定标记 5 cm - 9 cm，有效工作长度 ：10 cm，9 Fr

- 窦腔吸引管，钛制，MR兼容，长弧形，LUER锁，长12.5cm，外径3.0 mm

- 咬骨钳，硬性，上翘40 °，非贯穿切割，规格为2 mm，有效工作长度 17 cm

- 咬骨钳，硬性，上翘40 °，非贯穿切割，规格为3 mm，有效工作长度 17 cm

- 反上颌窦抓钳，大弯，适用于前隐窝气房，固定开口，向下弯曲115°，活动颚向后开口可达140°，有效工作长度  10 cm

- 鼻剪，轻便，切刃长度10 mm，锯齿状，直角，有效工作长度  11mm

- 杯形钳夹，垂直打开，有效工作长度 12cm，上翘65 °，钳夹直径 3 mm

- 额窦钳, 平爪, 完全切除, 切割宽度1.5 毫米, 向后开口, 护套呈60 °上翘, 有效工作长度  12厘米

- 额窦钻孔器，与连接链套管70°角上翘曲，向后切割，减少鼻肌损伤效果好，有效工作长度 13 cm，中等，标准尺寸，颚3 mm x 3.5 mm

- 器械与主机为同一品牌。

| 配置清单（1套） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（/套） |
| 1 | 摄像系统主机 | 1 |
| 2 | 4K荧光摄像头 | 1 |
| 3 | 4K荧光直视式鼻内镜 | 2 |
| 4 | LED荧光冷光源 | 1 |
| 5 | 光源控制脚踏 | 1 |
| 6 | 纤维导光束 | 2 |
| 7 | 消毒盒 | 3 |
| 8 | 监视器底座 | 1 |
| 9 | 4K荧光监视器 | 1 |
| 10 | 直视式鼻内镜 | 1 |
| 11 | 器械包 | 2 |
| 12 | 腔镜台车 | 1 |