心电图机参数
一、工作条件
1.1  该产品可在电源交流100V～240V，50Hz/60Hz，室温5-40℃和相对湿度15%RH-95%RH 的环境下正常工作。
1.2  该产品标配适配器。
二、ECG输入
2.1  ECG输入通道：12导联同步采集
2.2  导联选择：标准、Cabrera
▲2.3  输入阻抗:≥50MΩ(10Hz) 
▲2.4  频率响应：0.01Hz ~ 500Hz
2.5  定标电压：1mV±1%

2.6  噪声电平：≤12.5μVp-p

2.7  时间常数：≥5s
▲2.8  共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭) 

2.9  耐极化电压：±960mV

2.10 输入电流: ≤0.01μA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能
三、波形处理
3.1  A/D转换：24 位
▲3.2  采样率：≥128KHz
3.3  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5 mm/mV、AGC
▲3.4  抗干扰滤波： 交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭
                   基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz

                   肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭
                   低通滤波器: 350Hz/300Hz/ 270Hz/150Hz/100Hz/75Hz

采用独特的高精度数字滤波器消除基线漂移和其他干扰，不对心电波形造成失真，抗基线漂移能力大大增强，便于波形判读。
四、接口与存储器
▲4.1 支持外接U盘可扩展存储空间
▲4.2 支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能；支持拓展内置WIFI
4.3  双USB接口，网络接口, 电源适配器输入接口
五、机器硬件参数
5.1  5 英寸屏720×1280 彩色液晶屏显示，触摸屏，操作简便

▲5.2  机器轻巧便携，重量≤1kg（不含电池和记录纸)，便于查房和出诊使用。
5.3  显示信息：同屏显示12导心电波形
5.4  主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息
六、记录器
6.1  热敏式点阵打印机，采用高分辨率热点阵输出系统（垂直8点/mm，水平40点/mm）
6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s

6.3 记录模式：自动记录模式、手动记录模式、节律记录模式可供选择；具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择。
6.4 自动记录格式：
使用热敏记录仪时，可选：3×4、3×4+1R 

使用 USB 打印机时，可选：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

6.5 记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m
                 热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页                  
6.6 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告
▲6.7 具有自动心律失常延长打印功能
七、电源：交直流两用
▲7.1 直流电源：内置可充电锂离子电池，并有专用电池充电电路及完善的电池管理和保护系统，充足后可正常工作时间至少4小时，可连续待机10小时以上，充分保证出诊和查房使用。
八、软件功能
▲8.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言
8.2支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作
8.3 可直接外接打印机，通过A4纸打印12导心电波形和报告
8.4 可准确判定接触不良的电极并予以指示。

▲8.5 支持多种文件格式（DAT、PDF、JPG、PNG及选配格式SCP、FDA-XML、DICOM）的输出，心电数据可以通过网线、WIFI传输至PC软件，接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。
