参数要求

[bookmark: _GoBack]适用范围：输出激光将色素击碎1064rm用于去除蓝色黑色纹身，532rm用于良性表皮:色素增加性疾病治疗

技术参数：
光疗模块：
波长：532nm/1064nm
光板直径：2-10mm
脉宽：≦350ps
峰值功率：1064nm:1.6GW   532nm:1.0GW
瞄准光波长：635nm
最大能量密度：1064nm: 0.2-12.5/cm2
              532rm: 0.06-7.6J/cm2
单脉冲最大输出能量：1064nm:400mj    532nm:250mj
激光输出发散角：2.5-65mrad(1064nm)    1.2-50mrad(532nm）
注册证2个波长
