	干式荧光分析仪参数要求

	参数项
	参数值

	检测通道
	最大支持6通道独立测试

	检测原理
	荧光免疫法（依据荧光激发/发射波段365/610nm）

	检测性质
	定量分析

	样本类型
	血清/血浆、全血可在仪器界面选择样本类型

	检测速度
	[bookmark: _GoBack]最大120T/小时（机外孵育）

	检测项目
	多项目同时测试，可智能识别1200种项目和批次

	检测方式
	自动识别项目、自动孵育计时、自动检测、自动退卡、自动上传结果

	重复性
	测量重复性变异系数（CV）≤5%

	线性相关性
	分析仪线性范围内线性相关系数(|r|)≥0.99

	定标方法
	内部质控校准（文档未明示定标方法）

	试剂卡条码
	具备条码扫描功能，能识别条码获取信息

	孵育功能
	温度孵育，可加热至预设温度（最高38℃）；机外孵育

	组合测试
	支持多项目同时测试，自动孵育计时，无需人工计时等待

	显示屏
	7寸电容触摸屏（分辨率800×480像素）

	结果存储
	8000条，支持结果导出自动生成Excel文件

	结果传输
	仪器接口：USB、RS-232、LAN，可与LIS、HIS连接；数据传输协议：COM串口（ASTM）、LAN网口（TCP/IP）、SCAN串口、USB2.0

	软件管理
	自动识别项目、自动孵育计时、自动检测、自动退卡、自动上传结果

	项目拓展
	可智能识别1200种项目和批次

	检测
	自动检测、自动退卡，插卡后全流程自动化



