转运呼吸机技术（含转运监护仪）参数要求

一、转运呼吸机
设备应适合院前、院内病人转运呼吸支持需求，整体运载平台最少能集合呼吸机主机、病人呼吸回路、通气面罩、2升以上氧气瓶以及减压阀等部件。

 免维护可重复充电锂电池，电池容量：≥4Ah。充满电的新电池工作时间： ≥8小时
电池从0%-95%充电时间：≤4小时预期间断使用寿命：≥300次充放电循环。

通气模式:

容控模式至少包括： IPPV、SIMV 、S-IPPV

压控模式至少包括： CPAP

 RSI：快速序贯诱导插管

 心肺复苏支持通气功能（CPR），具备面罩端（患者近端）手动触发方式，无需在机器端点按手动通气按钮，确保抢救时持续保持姿势正确

潮气量： 50-2000ml

呼吸频率：5-50次/分

压力限制： 10-65mbar

PEEP：0-30mbar

I:E比：1:4-4:1

吸气触发：≥-1.3 mbar(PEEP>0时)；≥-0.8 mbar(PEEP=0时)

显示器尺寸：≥5英寸彩色TFT显示器，中文菜单。
可监测参数至少包括：频率、峰压、平台压、平均压等。

报警功能：气道压力过高/过低、窒息、电量不足、气源压力过低/过高、设备及组件故障等。

工作压力：2.7-6.0Bar

 采用特殊材料、抗震、抗摔，坚固耐用，防尘防水级别不低于IP54标准

 主机重量：≤3千克

工作海拔高度范围：-500至5000米

工作温度范围：-20至50℃

工作湿度范围：相对湿度0%-95%，无凝结
 具备适航证：RTCA-160G、MIL-STD-810G

转运监护仪
 ≥5.5英寸彩色电容触摸屏，分辨率不小于1280*720像素。
 主机重量≤1Kg，轻巧便携，适合转运。
触摸屏操作，配备屏幕锁防止误操作。
具有插管模式、待机模式、演示模式等三种以上工作模式。
可监测心电、呼吸、脉率、无创血压、有创血压、血氧饱和度、双通道体温。
 心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm。
支持同屏12导ST段波形片段实时显示。
 导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位。
支持心律失常、心率变异（HRV）分析。
可监测灌注指数PI，反应末梢循环的功能状态 。
 呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测。
无创血压提供手动、周期、快速、序列和整点5种测量模式。
支持24小时血压动态分析功能，辅助评判高血压患者的血压趋势数据。
 具备心电概览界面，可统计过去24小时、48小时、72小时的HR、QT/QTc、ST和心律失常分析。
双通道有创血压，监测CVP/ICP/PAWP任意部位，支持PPV、SPV测量分析。
可升级呼吸末二氧化碳，EtCO2抽样速率低至50ml/min。
 可升级灌注指数变异度（PVI）、总血红蛋白（SpHb)、碳氧血红蛋白（SpCO）、高铁血红蛋白（SpMet），实时连续无创监测。
本机存储不少于1600小时的趋势数据。
本机存储不少于2400个报警事件，以及事件发生时刻相关的参数波形。
本机存储不少于2000组NIBP数据存储。
21. 本机支持至少72小时的全息波形存储及回顾。
22.  具有MEWS、NEWS早期预警评分（可升级NEWS2）、GCS格拉斯哥昏迷指数评分，快速直观评估病人病情。
23. 配备锂电池，支持≥3.5小时供电。

配置清单（单台套）：
	转运呼吸机

	
	转运呼吸机主机
	1 台

	
	呼吸机运载平台
	1 套

	
	电池
	1块

	
	充电器
	1套

	
	可重复使用的患者管路，不带流量测量和 CO2 测量-2 m
	1套

	
	2m患者软管系统，可用于CPR触发
	1 根

	
	通气面罩
	1 个

	
	一次性使用面罩套件
	1套

	
	压力软管
	1 套

	
	氧气分配器
	1个

	
	减压阀
	1 个

	
	2L氧气瓶
	1套

	
	呼吸机便携包
	1个

	
	操作说明书
	1套

	转运监护仪

	
	监护仪主机
	1台

	
	血压套件（含有创血压线）
	1套

	
	血氧套件
	1套

	
	心电导连线
	1套

	
	电源线
	1根

	
	说明书
	1套

	
	合格证
	1套


