射频紧肤治疗仪的技术参数和配置要求

| 序号 | 项目 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 射频紧肤治疗仪 |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |
| 1.2 | 设备用途 | 用于减轻皮肤皱纹，解决脂肪堆积及衰老导致的皮肤松弛下垂，肥胖。 |
| 2 | 射频发射器参数及模式 |  |
| 2.1 | 射频输出模式 | 直接手具输出能量，不需连接负极板；定点模式、循环模式 |
| 2.2 | 射频输出频率 | 1MHz |
| 2.3 | 输出脉宽 | 脉宽可调，范围：1-7S，步进0.5S |
| 2.4 | 阻抗自定检测 | 阻抗上下限在10-1000ohm之间自动监控调节，可以随时监控皮肤阻抗，来判断皮肤的贴合程度，避免能量过高或者过低释放，适合更多不同阻抗（不同脂肪含量）人群的治疗范围 |
| 2.5 | 操作界面 | 设备主机及治疗手具，均具备屏幕显示功能，主机能精确显示设置温度、实时检测温度、有效治疗时间及总能量累计计数，手具能显示实时温度 |
| 3 | 治疗手柄技术规格参数 |  |
| 3.1 | 手具能量可调节，范围 | 5～62W，可按皮肤温度及耐受任意调控 |
| 3.2 | 手具温度控制范围 | 监测皮肤温度35～43℃可调可控，当测得的皮肤温度达到预设的界限，则自动切断射频能量。在这个过程中可以重复计数，由内置的温度传感器测得皮肤表面温度，正常表皮皮肤可接受的升温上限为43°C，实时监测保证治疗安全性及有效性 |
| 3.3 | 表皮安全截止温度设定 | 35～43℃可调,步进0.5℃ |
| 3.4 | 温度传感器 | 手具内置传感器，实时监测，显示及声频提示温度，对皮肤温度实时监测，防止皮温过高或过低 |
| 3.5 | 有声反馈具备 | 内置声音传感器，实时有声反馈。针对能量输出、贴合状态、温度安全截止防护可发出提示音，能实时反馈 |
| 3.6 | 能量过载保护 | 可设定截止温度，范围35～43℃。当测得的皮肤温度达到预设的界限，则自动切断能量输出，并声音提示 |
| 3.7 | 手具操作模式 | 手具满足滑动式、定点式使用功能，两种模式可自由切换 |
| 3.8 | 滑动手具 | 手具接触有效面积2-4cm²，双极能量输出 |
| 4 | 主机屏幕显示 |  |
| 4.1 | 屏幕显示 | 12英寸高分辨率彩色电容触摸屏，显示分辨率1024*600像素 |
| 5 | 配置清单 |  |
| 5.1 | 射频系统及主机 | 1台 |
| 5.2 | 脚踏开关 | 1付 |
| 5.3 | 电源线 | 1根 |
| 5.4 | 说明书 | 1本 |
| 5.5 | 操作手具 | 2套 |