射频紧肤治疗仪的技术参数和配置要求

	序号
	项目
	技术参数及要求

	1
	设备名称
	[bookmark: _GoBack]射频紧肤治疗仪

	1.1
	设备数量
	1台

	1.2
	设备用途
	用于减轻皮肤皱纹，解决脂肪堆积及衰老导致的皮肤松弛下垂，肥胖。

	2
	射频发射器参数及模式
	

	2.1
	射频输出模式
	直接手具输出能量，不需连接负极板；定点模式、循环模式

	2.2
	射频输出频率
	1MHz

	2.3
	输出脉宽
	脉宽可调，范围：1-7S，步进0.5S

	2.4
	阻抗自定检测
	阻抗上下限在10-1000ohm之间自动监控调节，可以随时监控皮肤阻抗，来判断皮肤的贴合程度，避免能量过高或者过低释放，适合更多不同阻抗（不同脂肪含量）人群的治疗范围

	2.5
	操作界面
	设备主机及治疗手具，均具备屏幕显示功能，主机能精确显示设置温度、实时检测温度、有效治疗时间及总能量累计计数，手具能显示实时温度

	3
	治疗手柄技术规格参数
	

	3.1
	手具能量可调节，范围
	5～62W，可按皮肤温度及耐受任意调控

	3.2
	手具温度控制范围
	监测皮肤温度35～43℃可调可控，当测得的皮肤温度达到预设的界限，则自动切断射频能量。在这个过程中可以重复计数，由内置的温度传感器测得皮肤表面温度，正常表皮皮肤可接受的升温上限为43°C，实时监测保证治疗安全性及有效性

	3.3
	表皮安全截止温度设定
	35～43℃可调,步进0.5℃

	3.4
	温度传感器
	手具内置传感器，实时监测，显示及声频提示温度，对皮肤温度实时监测，防止皮温过高或过低

	3.5
	有声反馈具备
	内置声音传感器，实时有声反馈。针对能量输出、贴合状态、温度安全截止防护可发出提示音，能实时反馈

	3.6
	能量过载保护
	可设定截止温度，范围35～43℃。当测得的皮肤温度达到预设的界限，则自动切断能量输出，并声音提示

	3.7
	手具操作模式
	手具满足滑动式、定点式使用功能，两种模式可自由切换

	3.8
	滑动手具
	手具接触有效面积2-4cm²，双极能量输出

	4
	主机屏幕显示
	

	4.1
	屏幕显示
	12英寸高分辨率彩色电容触摸屏，显示分辨率1024*600像素

	5
	配置清单
	

	5.1
	射频系统及主机
	1台

	5.2
	脚踏开关
	1付

	5.3
	电源线
	1根

	5.4
	说明书
	1本

	5.5
	操作手具
	2套



