荧光定量PCR仪技术参数要求

1.样本容量:96孔；
▲2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)；
▲3.检测通道:≥4通道；
4.适用荧光素：  SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、 CY3  、CY5 、TEXRD等。
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6.光源：高亮长寿命免维护LED光源；
7.模块控温范围：4～99℃；
▲8.温度均匀性：≤±0.1℃；
9.温度速率：升温（降温）速率：≥4℃/s；
10. 操控方式：
(1) 单机运行：内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行；
(2) PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作；
(3) 局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作；
▲11．软件分析功能：定性分析、定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等；
12.LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联；
13.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失。
▲14.仪器保修：仪器保修从安装完毕之日起，保修期≥3年。
