参数要求

- 光疗模块

- 光源类型：半导体激光

- 波长：650nm±10nm

- 光源组成：362颗

- 输出强度：1800mW，误差≤±20%

- 脉冲频率：2Hz±1Hz

- 脉冲宽度：250ms±10ms

- 治疗时间：1～99min可调，步长1min

- 出光口面积：954cm2，治疗头有5个发光瓣，可根据患处调节光源角度

- 照射方式：具有连续、脉冲2种可调模式

- 光疗模块连续输出强度不稳定度＜10%

- 主机平台

- 显示屏：8英寸触控显示屏

- 具备温度指示功能，可在显示面板中显示实时治疗温度

- 温度指示误差≤±2.5℃

- 显示屏可实时显示治疗模块信息（包含但不限于治疗模块型号、使用治疗时间、使用治疗次数）

- 具有模块可升级功能，可扩展选配以下不同波长光疗模块：红蓝光模块、高能红光模块。

- 设备具备一键急停开关：用于紧急或突发情况下停止治疗。

- 抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂

- 脚轮配置：4个万向轮

- 设备正常工作噪声≤65dB（A）

- 设备设计使用年限：10年

- 设备具备高度的自主专利技术

配置清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 弯臂（含连接线） | 1个 |
| 3 | 治疗模块 | 1个 |
| 4 | 防护眼镜 | 1副 |
| 5 | 防护眼罩 | 1副 |
| 6 | 开关钥匙 | 2把 |
| 7 | 钥匙扣 | 1个 |
| 8 | 电源线 | 1根 |
| 9 | M4内六角扳手 | 1把 |
| 10 | M5内六角螺丝 | 4个 |
| 11 | 保险管 | 2个 |
| 12 | 说明书 | 1套 |
| 13 | 简易操作卡 | 1份 |
| 14 | 合格证/保修卡 | 1份 |
| 15 | 装箱单 | 1份 |