参数要求



光疗模块
1. 光源类型：半导体激光
2. 波长：650nm±10nm
3. 光源组成：362颗
4. 输出强度：1800mW，误差≤±20%
5. 脉冲频率：2Hz±1Hz
6. 脉冲宽度：250ms±10ms
7. 治疗时间：1～99min可调，步长1min
8. 出光口面积：954cm2，治疗头有5个发光瓣，可根据患处调节光源角度
9. 照射方式：具有连续、脉冲2种可调模式
10. 光疗模块连续输出强度不稳定度＜10%

主机平台
1. 显示屏：8英寸触控显示屏
2. 具备温度指示功能，可在显示面板中显示实时治疗温度
3. 温度指示误差≤±2.5℃
4. 显示屏可实时显示治疗模块信息（包含但不限于治疗模块型号、使用治疗时间、使用治疗次数）
5. 具有模块可升级功能，可扩展选配以下不同波长光疗模块：红蓝光模块、高能红光模块。
6. 设备具备一键急停开关：用于紧急或突发情况下停止治疗。
7. 抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂
8. 脚轮配置：4个万向轮
9. [bookmark: _GoBack]设备正常工作噪声≤65dB（A）
10. 设备设计使用年限：10年
11. 设备具备高度的自主专利技术


配置清单


	序号
	部件名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	弯臂（含连接线）
	1个

	3
	治疗模块
	1个

	4
	防护眼镜
	1副

	5
	防护眼罩
	1副

	6
	开关钥匙
	2把

	7
	钥匙扣
	1个

	8
	电源线
	1根

	9
	M4内六角扳手
	1把

	10
	M5内六角螺丝
	4个

	11
	保险管
	2个

	12
	说明书
	1套

	13
	简易操作卡
	1份

	14
	合格证/保修卡
	1份

	15
	装箱单
	1份



