多功能流式点阵仪技术参数要求

一、 基本要求：

- 1.产品用途：利用微球/磁珠多色荧光标记和液流分散激光自动检测技术，自动实现蛋白质、核酸、酶、受体、抗体、抗原（包括HLA分型及HLA抗体）的多通道高通量高灵敏度分析。

- 2.工作条件：

- (1)工作环境：15～30℃，海拔2400米以下，相对湿度小于80%的环境下工作；

- (2)运输：可在气温0℃～50℃之间，湿度范围20%～80％的环境运输；

- (3)电源：220V（±10%）、50Hz；

- (4)插头：符合中国国家标准制式；

- 二、产品技术参数：

- ▲1.功能要求：适用于HLA分型检测及相关HLA抗体检测等移植诊断项目；

- 2.采用荧光染色技术，单孔检测指标≥35个；

- 3.检测速度：≥1ul/s，96孔检测时间≤60mins；

- 4.孔板选择：96孔板；

- 5.检测系统：报告激光检测器为545～595nm光电倍增管，分类激光检测器为温度补偿的光电倍增管，单位甄别检测器为温度补偿的光电二极管；液相系统：鞘液流速；流动室 ≥100μm2，正方形流体室，进样速度 ≥1μl/s；

- 6.数字信号处理器：检测范围≥3.5 logs。

- 7.既适合于单个样本的检测，也适合于大批量样本的高通量检测；

- ▲8.可配备HLA分型检测试剂和HLA抗体检测试剂，可免费提供与该仪器相配套的用于HLA分型和抗体的正版分析软件，

- ▲9.仪器以及配套的HLA分型及HLA抗体均有具有NMPA颁布的医疗器械注册证。

- 免费安装调试仪器，免费提供专业操作培训。

- 二、产品配置要求：

- 1、仪器系统的基本配置：

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能流式点阵仪 | 1 | 台 |
| 2 | PC电脑主机、显示器 | 1 | 套 |
| 3 | 键盘鼠标套件 | 1 | 套 |
| 4 | 校准磁珠 | 1 | 盒 |
| 5 | 验证磁珠 | 1 | 盒 |
| 6 | 鞘液 | 1 | 桶 |

- 2、须随系统配套的实验小设备：

| 实验名称 | 设备名称 | 实验作用 | 需要 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用于HLA分析，HLA抗体检测 | 高速离心机(1.5ml/2ml) | 血清前处理用 | 一台 |
|  | 圆周式摇床 | 孵育样本时震荡用 | 一台 |
|  | 真空抽滤泵+纯化系统 | 与抽滤泵一起使用，抽滤清洗 | 一套 |
|  | 旋涡振荡器 | 震荡混匀试剂、样本 | 两台 |
|  | 恒温混匀仪 | DNA提取孵育用 | 一台 |
|  | 96孔板平板离心机 | 杂交清洗甩板用 | 一台 |
|  | PCR扩增仪 | 扩增用杂交加热用 | 两台 |
|  | 微型离心机 | 用于瞬时离心 | 两台 |

- 3、配套试剂需求：

| - 实验名称 | - 试剂名称 |
| --- | --- |
| - 群体反应性抗体 | - HLA特异性抗体检测试剂盒（总抗） |
|  | - HLA I类单抗原特异性抗体检测试剂盒（分抗） |
|  | - HLA II类单抗原特异性抗体检测试剂盒（分抗） |
| - HLA高分辨分型 | - 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-A） |
|  | - 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-B） |
|  | - 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-C） |
|  | - 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-DR） |
|  | - 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-DQ） |
|  | - 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-DP） |

- 4、其他消耗品：

| 96孔抽滤板 | 需配套抽滤泵 |
| --- | --- |
| 96孔杂交板 | 需配套平板离心机 |
| PCR封板膜 | 杂交耗材 |