多功能流式点阵仪技术参数要求

一、 基本要求：
[bookmark: _GoBack]1.产品用途：利用微球/磁珠多色荧光标记和液流分散激光自动检测技术，自动实现蛋白质、核酸、酶、受体、抗体、抗原（包括HLA分型及HLA抗体）的多通道高通量高灵敏度分析。
2.工作条件：
(1)工作环境：15～30℃，海拔2400米以下，相对湿度小于80%的环境下工作； 
(2)运输：可在气温0℃～50℃之间，湿度范围20%～80％的环境运输；
(3)电源：220V（±10%）、50Hz； 
(4)插头：符合中国国家标准制式；
二、产品技术参数：
▲1.功能要求：适用于HLA分型检测及相关HLA抗体检测等移植诊断项目； 
2.采用荧光染色技术，单孔检测指标≥35个； 
3.检测速度：≥1ul/s，96孔检测时间≤60mins；
4.孔板选择：96孔板； 
5.检测系统：报告激光检测器为545～595nm光电倍增管，分类激光检测器为温度补偿的光电倍增管，单位甄别检测器为温度补偿的光电二极管；液相系统：鞘液流速；流动室 ≥100μm2，正方形流体室，进样速度 ≥1μl/s；
6.数字信号处理器：检测范围≥3.5 logs。 
7.既适合于单个样本的检测，也适合于大批量样本的高通量检测； 
▲8.可配备HLA分型检测试剂和HLA抗体检测试剂，可免费提供与该仪器相配套的用于HLA分型和抗体的正版分析软件，
▲9.仪器以及配套的HLA分型及HLA抗体均有具有NMPA颁布的医疗器械注册证。
10. 免费安装调试仪器，免费提供专业操作培训。



二、产品配置要求：
1、仪器系统的基本配置：
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	多功能流式点阵仪
	1
	台

	2
	PC电脑主机、显示器
	1
	套

	3
	键盘鼠标套件
	1
	套

	4
	校准磁珠
	1
	盒

	5
	验证磁珠
	1
	盒

	6
	鞘液
	1
	桶


2、须随系统配套的实验小设备：
	实验名称
	设备名称
	实验作用
	需要
数量

	用于HLA分析，HLA抗体检测
	高速离心机(1.5ml/2ml)
	血清前处理用
	一台

	
	圆周式摇床
	孵育样本时震荡用
	一台

	
	真空抽滤泵+纯化系统
	与抽滤泵一起使用，抽滤清洗
	一套

	
	旋涡振荡器
	震荡混匀试剂、样本
	两台

	
	恒温混匀仪
	DNA提取孵育用
	一台

	
	96孔板平板离心机
	杂交清洗甩板用
	一台

	
	PCR扩增仪
	扩增用杂交加热用
	两台

	
	微型离心机
	用于瞬时离心
	两台


3、配套试剂需求：
	实验名称
	试剂名称

	群体反应性抗体
	HLA特异性抗体检测试剂盒（总抗）

	
	HLA I类单抗原特异性抗体检测试剂盒（分抗）

	
	HLA II类单抗原特异性抗体检测试剂盒（分抗）

	HLA高分辨分型
	人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-A）

	
	人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-B）

	
	人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-C）

	
	人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-DR）

	
	人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-DQ）

	
	人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（HLA-DP）


4、其他消耗品：
	96孔抽滤板
	需配套抽滤泵

	96孔杂交板
	需配套平板离心机

	PCR封板膜
	杂交耗材



