全自动核酸提取仪技术参数要求
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1、产品用途：可从咽拭子、血清、血浆、全血、真菌液、组织、痰液、肺泡灌洗液等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸；
▲2、技术原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程；
▲3、处理能力：一次性完成96个样本的提取，时间≤60分钟；
4、操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作；
5、运行噪音：运行最大噪音≤65分贝；
6、程序管理：用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作；      
▲7、污染防控：实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟；实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶；
▲8、适配试剂：须适配本实验室现用的提取试剂盒（天隆或硕世品牌提取试剂盒）；
▲9.仪器保修：仪器保修从安装完毕之日起，保修期≥3年。


