自助式电子血压计参数
1、测量原理：示波法。
[bookmark: _GoBack]2、显示屏；LCD显示屏。
3、测量位置；左右臂均可 。
4、适应臂周范围；17～42cm 。
5、测量范围；血压量程：0～299mmHg；      脉博数：40～180次/分。
▲6、手臂伸入检测功能；手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导。
7、测量精度
压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；
脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）。
8、肘部位置检测功能；具有肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确；自动上下浮动式臂筒。
▲10、平均测量模式；可一键启动连续3次测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）。
11、测量打印；具有热敏式打印机，能打印干扰变化、心跳变化、二维码等信息。
12、ID功能；可连接扫描枪或身份证读卡器。
▲13、臂筒组件交换功能；臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。
14、语音功能；10档音量调节，测量全程语音引导和测量结果播报。
15、用户教育功能；可根据测量结果，打印提示信息。
16、通信数据输出；USB数据传输。
17、精度保障：需提供符合中国高血压防治指南要求的认证网站上查询证明材料。
