多头显微镜参数要求
1、研究级正置显微镜。
 2、光学系统：齐焦距离为国际标准≤45mm高平场性的无限远校正光学系统。
3、具有光强预设按钮、光强管理按钮，机身按钮≤5个，保证操作便利性。
 4、调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调精度≤1微米（需提供产品彩页或技术白皮书扫描件等证明文件）。
 5、观察镜筒：可倾斜三目观察筒,倾斜角度范围不小于5-35度，视野数F.N≥25，屈光度可调,瞳间距调节范围不小于50-75mm,三档分光。
 6、照明装置：长效白光LED光源，寿命≥50000小时；能支持共览光强亮度≥25人。
 7、不低于半复消色差物镜：2X/2.5X（N.A≥0.08）、4X/5X（N.A≥0.13）、10X（N.A≥0.30）、20X（N.A≥0.50）、40X（N.A≥0.75），视野数F.N≥25（需提供产品彩页或技术白皮书扫描件等证明文件）。
8、载物台：右手位载物台，表面带耐磨涂层。
9、目镜：主机为超宽视野的10X目镜，带眼罩，视野数F.N≥25，侧位为宽视野的10X目镜，视野数F.N≥22。
9、物镜转换器：不低于六孔位物镜转换器，带起偏插槽。
10、聚光镜：宽范围聚光镜，可适用于2X/2.5X-100X物镜。
11、共览装置：并排式共览系统，必需同时满足观察人数≥5人；指针≥3档，分别为淡红、淡绿色箭头指针以及中间屏蔽档，方便教学示教；
 12、可拓展：≥8孔位荧光激发块转盘，相差、微分干涉、偏光、暗视野观察，共览装置（5人到25人共览）等（需提供产品彩页或技术白皮书扫描件等证明文件）。 
13、成像系统：像素≥2000万像素彩色摄像头，芯片≥1英寸，实时帧速不低于60fps@1800x1200；数据接口类型：USB3.0或以上.
[bookmark: _GoBack]14、图像软件不低于：①采集图像，图像格式可选择；②实时预览；③测量功能；④大图拼接；⑤比例尺；⑥软件可对接医院系统；


配置清单
1、显微镜主机                  1台
2、LED灯室                    1个
3、不低于半复消色差物镜（2X/2.5X、4X/5X、10X、20X、40X）各1个
4、聚光镜                      1个
5、超宽视野数的10X目镜          2支
6、可倾斜超宽视野三目观察筒          1个
7、机械载物台                  1个
8、防尘罩                     1个
9、六孔位物镜转盘             1个
12、安装臂                     1个
13、左手样品夹                 1个
14、并排式五人共览附件         1个
15、双目观察筒                 4个
16、电源线                     2个
17、标准1XC型接口           1个
18、不低于2000万像素彩色摄像头        1个
19、显微镜专用工作台            1个

