参数要求

一、整机性能指标

1、符合中华人民共和国医药行业标准 超声经颅多普勒血流分析仪《YY/T 0593-2022》的标准；

2、符合安全试验（GB9706.1-2007部分）的要求，保证用电、漏电安全防护等；

3、符合安全试验（GB9706.9-2008部分）的要求，保证超声探头输出能量、作用人体组织超温等要求；

二、硬件指标

1、便携一体式主机、Windows系统平台，支持触摸屏操作；

2、支持1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz、16HMz频率段探头，至少具备三个及以上有效探头接口；

3、支持1.6MHz监护探头，搭配监护头架使用，有效提升监测场景下颞窗不良患者检出率；

4、具备20键以上“三防”小键盘，无需电池，USB直连主机，任何角度都能灵敏操控，具有自定义按键功能；

三、软件要求：

1、速度量程：使用1.6M探头50mm深度时,单向最大速度量程能达到750cm/s以上,在68mm深度,采用10mm的采样容积,速度量程可达到600cm/s以上（提供注册检验报告）；

2、检测参数：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、S/D、HR、a、

SBI、HITS、TI、DFI（脑死亡血流指数）、Dmean指数、 lindegaard指数；

3、H-Veri双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存；

4、LP标识法：标识当前信号噪声处理状态；

5、高通滤波：支持0-400Hz可调，支持自动滤波功能；

6、精准化包络功能：支持精准化包络，包络位置及相关测量数值只与频谱信号相关，不受背景噪声和增益大小影响；

7、探头自动休眠：支持探头自动休眠功能，可自定义设置探头休眠时长，在空闲时自动休眠，提高探头使用寿命。

8、支持自动计算基于TCD的无创ICP数值；

9、动态M模功能：可无限时记录原始血流信息，动态回放超过100mm深度间隔的原始血流信息，回放过程中可调整至任意深度下的原始血流波形回放、测量、快照存储；

10、数据导出功能：支持经典病例数据导出功能，导出数据在任意电脑上都可以进行回放操作、参数调节等，助力教学演示；

11、快照存储/编辑功能：

11.1、支持一键快照存储，快照频谱数据支持再次分析，

11.2、可手动测量，支持十字光标、水平线、水平箭头等多种测量方式，

11.3、快照频谱可以手动插入中/英文标识；

11.4、快照支持栓子分析功能，可调出栓子声谱图，支持栓子时间差测

量，支持手动标记栓子；

11.5、支持在TCD监测过程中进行快照编辑功能；

12、一键报告功能：支持检查界面和病档管理界面两种方式一键生成报告，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告，报告支持BMP/XML/PDF/DOC/Raw data/PPT等格式；

13、具有网络连接端口：支持国际通用标准DICOM3.0网络接口，可连接医院网络进行快照图片和报告发送，支持PDF联机报告，支持结构化报告功能，发送包含患者信息、DOP图谱、指数表格等信息；

14、专业微栓子检测：

14.1、具有气栓、固栓、伪差自动识别功能，栓子阈值可设置，适应不同场景下使用；

14.2、栓子类别自动计数功能，支持气栓、固栓、伪差自动计数，监测出栓子信号时系统自动保存快照图片，自动生成栓子事件标识；

14.3、支持微栓子频谱图、声谱图、M模上“斜形”运动轨迹、直方图等多种呈现方式，并可输出到报告；

14.4、支持微栓子视频、音频、图片导出功能，方便教学演示；"

15、同一栓子声谱图自动比对功能：支持同一通道下，双深度的声谱图自动同窗口对比功能，排除同一栓子多次统计，提升栓子统计精准度；

16、智慧型发泡试验语音指导系统：专家真人语音引导，规范化发泡试验每个节点，支持静息、诱发试验两种模式，自动记录20/25S内栓子数量，出现栓子时自动计数、自动保存快照图片，试验结束后可自动智能分级，分级标准可自定

义；

17、VCI指数功能：提示发泡试验中Valsalva动作有效性，规范Valsalva试验，提高检出率；

18、血管痉挛趋势图：同一患者多次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，提示干预、评估治疗效果等，同时血管痉挛趋势图可输出到报告；

19、数据缓存回放功能：支持30S数据缓存回放功能，可选择回放30S内血流频谱进行保存，永不错过最佳频谱信息；

20、IWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值IWM、能量Power以及血流速度Peak连续曲线显示与输出；

- 长程监护系统：全程多参数记录曲线、9导模拟输入信号+10导脑血流参数趋势监护、事件标识、自动报警功能，监护曲线支持拖拽、缩放、范围测量等，支持输出到报告；

- 具备Sickle Cell 筛查模式，支持自定义Sickle Cell 筛查标准，可用于血镰病筛查；