
水平层流台配参数

一、配置要求：
1.水平层流洁净工作台采购数量：4台。

2.符合中华人民共和国医药行业标准的《医用洁净工作台》的要求并具有Ⅱ类医疗器械注册证。不需要嵌入仓内扫描系统。
二、技术参数：
1)、双人单面水平单向流，高效率、低能耗的风量可调送风系统，轻触键操作。

2)、▲外尺寸(宽×深×高)≤780×750×1800mm(±5%)。内部尺寸(宽×深×高)≥1700×560×700mm(±5%)。

3)、过滤技术采用过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）高效过滤2个。

4)、洁净度：国标100级。

5)、噪音：≤62dB(A) 、照度：≥300Lu。

6)、平均风速  0.33m/s±0.03 m/s；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）。

7）、技术结构：全钢结构，优质304不锈钢作业台面，优质304不锈钢挡板，易清洁，操作。

8)、工作状态显示：高清彩色人机对话界面，轻触键操作。

9）、照明系统采用节能LED名牌灯具,护眼设计。

10）、带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

11）、具有静脉输液配置的输液袋悬挂杆。

12）、紫外线杀菌灯，紫外灯预约定时，紫外灯荧光灯互锁，带备用插座、断路保护功能。 

13）、▲每张水平层流洁净工作台内置一个400万像素以上摄像系统。

14）、▲协助完成操作台摄像系统与医院配置的视频中控系统网络连接施工。

15）、▲协助紫外灯外接一套集中的预约启停装置，可预约多时段启停。
