二氧化碳激光治疗机 主要技术参数
1、激光器：全封离内腔式连续波二氧化碳激光器；
2、激光波长：10600nm；

3、工作模式：连续、单脉冲、重复脉冲、超脉冲等四种

4、连续模式：0.5W～26W（终端输出）
▲5、超脉冲模式：0.5W～8W步进0.5W，频率600Hz，脉宽最低100μs。
6、重复脉冲频率：0.5～15W，脉宽1～99ms可调。

▲7、单脉冲：0.5～15W，脉宽1～99ms可调。
▲8、电源峰值电压：40KV以上输出，峰值功率高，脉宽为微秒（μs）。
9、光斑（焦点）直径：0.1～0.8mm；

10、激光输出功率不稳定度St不大于±10%；

11、激光输出功率复现性Rp优于±10%；

12、工作环境：温度5℃～40℃相对湿度不大于80%；

13、电源电压：a.c.220V±10%，50Hz±1Hz；
14、指示光：半导体红色指示光。

配置清单
1、使用说明书

  一本
2、主机



  一台
3、电源线


  一根
4、保险丝


  两只（5A）
5、脚踏开关


  一个
6、七关节臂


  一套（包括附件）
7、电源开关钥匙

两把
8、机箱门钥匙


两把
9、保修卡



一张
10、合格证



一张
