肌电诱发电位仪参数要求

- 项目名称：肌电诱发电位仪

- 数量：一套

- 总体要求

1.1国际知名品牌，具备FDA或CE国际认证，具备SFDA认证

1.2具备低噪声、高抗干扰能力的台式系统和专用控制键盘，内置听觉、视觉和电刺激模块；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目（附图证明）

1.3内置中国人正常值数据库，可自动识别异常值并高亮显示；（附图证明）

1.4提供原厂全中文软件及报告系统，可自定义检测流程和检测方案

1.5 磁刺激器资质：根据国家药品监督管理局的文件必须可适用于：人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及辅助治疗。以注册证为准，提供注册证复印件加以证明，原件备查。

- 设备技术规格及配置要求

- 硬件技术规格

  - 放大器与主机单元

1.1.1放大器与主机单元由同一厂家生产（注册证显示生产地址≤2个）

1.1.2放大器与主机之间采用网线连接

1.1.3外置放大器通道数：≥3通道；放大器内置（非拓展盒）标准5芯DIN插孔≥3个（附图证明）

1.1.4输入阻抗（每通道）：≥1000MΩ（要求提供国家药监局检测报告证明）

1.1.5噪声电平（每通道）：≤0.4uV（要求提供国家药监局检测报告证明）

1.1.6共模抑制比（每通道）：≥127dB（要求提供国家药监局检测报告证明）

1.1.7低通滤波（高频滤波）：20Hz-20KHz

1.1.8高通滤波（低频滤波）：0.01Hz-3KHz

1.1.9内置阻抗测试，放大器面板LED直观显示阻抗测试结果

1.1.10内置定标信号，并带有专用自动校准定标测试电缆；

1.1.11内置参考电极并联电路，不需要外接跳线并联不同通道的参考电极

1.1.12主机单元具有专用控制面板，具有全部数字按键和检查界面全部功能按键，可脱离鼠标键盘进行检查操作，且面按钮均为凸出式硬键，而非隐藏式软键（附图证明）

1.2电刺激器

1.2.1电刺激器：1个

1.2.2刺激类型：恒流或恒压

1.2.3刺激强度：0-100mA；最大电压400V；

1.2.4 刺激频率：0.1Hz～200Hz（要求提供国家药监局检测报告证明）

1.2.5刺激时限：0.02～1ms；（附图证明）

1.2.6刺激分辨率：0.1mA/0.01mA可选；

1.2.7输出极性：正相、负相、交替、双相

1.2.8输出模式：单、交替、突发、串、冲撞

1.2.9串刺激最短间隔：2ms；成对刺激最短间隔0.1ms；

1.2.10刺激强度监测及报警：实时监测刺激电流输出量，

并通过屏幕上颜色改变提示输出异常；（附图证明）

1.2.11有刺激量一键快速归零按钮（附图证明）

1.3听觉刺激器

1.3.1刺激器输出：标准声学耳机

1.3.2刺激极性：疏音、密音、交替音

1.3.3刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、正弦

1.3.4喀喇短声：50us/100us可选；

1.3.5音调频率：125Hz–20000Hz，能实现8000Hz~20000Hz

高频声音刺激（附图证明）

1.3.6掩蔽音：左，右，双侧或同侧白噪音、高通、低通带通滤波

1.3.7掩蔽水平：-15-90分贝peSPL

1.4视觉刺激器

1.4.1刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅

1.4.2刺激输出：主机单元内置视觉诱发刺激器（附图证明）

1.4.3刺激视野：全视野、半视野、1/4视野

1.4.4注视点：4种以上样式可选，可在屏幕任意位置软件设定注视点

1.4.5刺激格大小：3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128

1.5磁刺激发生器（主机）

1.5.1)  采用模块化及嵌入式交互系统设计，并配置不小于6寸液晶屏，可实时显示刺激方案参数和主机状态信息，支持脱离电脑端独立操作。（需提供产品彩页证明）

1.5.2)最大刺激频率：≥50Hz，0Hz～50Hz可调。

15..3)刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为1Hz。

1.5.4) 内置授权管理接口，采用专用USB加密狗对刺激器进行硬件授权，及实现个性化方案管理、数据同步、备份。

1.5.5) 可直接通过主机面板按键，快速选择预置治疗处方；并能直接用按键调节：刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数。

1.5.6)  无需专业人员即可完成10秒内快速更换不同线圈，且同一主机可兼容液冷线圈、自然冷线圈、风冷线圈。

- 计算机系统要求

2.1 工业级商用电脑：Windows 10以上 64位专业版操作系统，酷睿i7处理器, 128G SSD +1TB硬盘,内存≥8G

2.2 24寸液晶显示屏，棋盘格显示器可作为拓展屏幕，方便检查时

操作者多角度查看检查界面（附图证明）

2.3 主机内置监听扬声器和音量控制

2.4 仪器专用推车，带医用隔离电源

- 软件功能要求

3.1神经电图

3.1.1 运动传导速度测定、感觉传导速度测定、微移电位（Inching）、F-波、H-反

射、重复频率电刺激（衰减实验）、瞬目反射（Blink）、侧方扩散功能等

3.1.2 终端潜伏期指数（TLI），快速识别运动神经远端异常，增加远端和中段的神

经传导可比性；软件自动计算并显示TLI（附软件界面截图证明）

3.1.3自主神经检查-皮肤交感反应（SSR），同时具有电刺激和声刺激两种模式；（附

图证明）
    3.2肌电图

3.2.1定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)

自动分析

3.2.2全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取上百个MUP电位，并且可以将不同形态的MUP自动分组并自动平均

3.2.3  时限、波幅、相位、转折、面积、T/A、NSS等自动分析，内含云图分析中国人正常值库

3.2.4原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理，回放时也可以自动提取分析MUP。（附图证明）

3.2.5 常规肌电图软件中可采集单纤维波形，并计算颤抖值（Jitter）；

3.3诱发电位

3.3.1体感诱发电位、听觉诱发电位、 视觉诱发电位、事件相关电位（P300、MMN、

CNV）、前庭诱发肌源性电位（颈源性电位/眼源性电位）

3.3.2 运动诱发电位（具备外接磁刺激器触发接口）；

3.4磁刺激软件系统

3.4.1)  使用PC电脑且基于微软windows平台的软件操作系统，非平板或工业机。通过微软windows系统可方便软件日常操作、版本更新迭代以及编辑调整报告信息等。

3.4.2)可进行刺激参数的选择设置，设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。

3.4.3)开始刺激前0-10s延时可调，并同步声音提醒，便于医生和病人做好刺激准备，缓解病人紧张情绪。

3.4.4) 脉冲可设置强度递增式释放，强度从运动阈值(MT)的0-200%可调，使病人能更快的适应治疗。

3.4.5)可根据需要设置串刺激间隔时间提醒，在下一组脉冲释放前0-10s可调，并声音提醒病人和医生，准备好下一组治疗。

3.4.6)  系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。

3.4.7)报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。

3.4.8)具备HIS接入功能，直接调用HIS的患者信息；便于医生工作和保留完整的数据。

3.5原厂全中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入微软Office和PDF读取分析（要求附图片说明）

3.6可支持数据自动备份，不需要手动备份

3.7支持专家引导系统，可对近20种常见神经肌肉疾病的电生理诊断步骤进行专家系统引导操作（附软件界面截图证明）

3.8支持未来连接双放大器升级到6通道和震颤分析软件

4、刺激线圈

4.1)符合《中华人民共和国医药行业标准YY/T 0994-2015》磁刺激设备最大磁感应强度应不小于1T。

4.2)线圈自带显示屏实时呈现强度，可单手调节强度大小，快速检测运动阈值。

4.3)  脉冲输出自动计数功能，客观评估线圈使用寿命。

4.4)磁感应强度最大变化率：10～50KT/s

4.5)脉冲上升时间：40～120μs

4.6)双相波单边脉冲宽度：100～250μs

4.7)刺激线圈表面温度≤41℃，当线圈表面温度达到41°时系统将会自动停机并过热报警。

5、推车及刺激线圈支架

5.1)原装配置专业台车，保证安全。

5.2)万向可调节刺激线圈支架，360度旋转调节高度可调，承重8Kg、长度≥0.8米。

5.3)支架可固定于推车左/右两侧，方便推到床旁治疗。