        超声清创机参数
一、主机

1、一体化设计,主机频率：18KHZ-100KHZ.
2、具有超声波清创功能，适用于治疗各类外伤、手术切口、污染或者感染伤口/创面以及难愈合伤口、软组织创伤、开放性骨折清创等；

▲3、超声工作频带20K,其频率范围达到： 40 KHz±10KHz，频率自动跟踪无需中途等待；

4、具有定时装置0-99min自由设置，其控制时间误差为±2s；

5、有效超声输出功率：0-50瓦，消耗电源功率： 小于250 W； 

6、清创液体流量：0∽200ml/min，液体输入通道有1个。

7、数码液晶显示，比传统液晶现实亮度高，使用寿命长。

二、治疗手柄

1、治疗手柄采用钛合金材质，耐磨重复耐用，性能稳定可靠振动幅度≥80μm；采用高温高压、等离子或熏蒸方式灭菌消毒

2、治疗手柄有四种可选，主机可根据临床需求，配置一种形状的整只手柄。

▲3、 柱形手柄为直径为≦4mm的长柱形，对于小面积、严重污染/感染的创面能快速清除坏死组织,此型号刀头可以撤卸。

▲4、手柄前端出液孔为≦1mm。
三、工作条件：

按防电击类型分类：Ⅰ类   按防电击程度分类： BF型

脚踏开关防水类型： IPX1   环境温度：0℃～40℃

相对湿度：≤80% RH   大气压力：700 HPA～1060 HPA

电源电压：85V AC～245V AC  电源频率：50 Hz/60hz±1Hz

四、选配件：手柄
柱形：最常用，适合各种伤口

方形：大面积烧伤，浅表性创面伤口

球形：创伤性深伤口

蹄形：有污粉尘创面
