# 麻醉机回路消毒机参数要求

1、消毒因子：

1.1 可使用醇类复合消毒剂（雾化）或 3%过氧化氢（雾化）两种消毒因子，两者不得混合使用。无臭氧发生装置；

1.2 配套复合醇消毒液有效成份明确：乙醇 78±5%（v/v）；异丙醇 15±1%（v/v）。消毒剂使用说明中应包含适用于麻醉机、呼吸机消毒等字样，避免不当使用消毒剂导致麻醉机、呼吸机损坏；

2、消毒效果：

2.1 必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0；

2.2 特定菌株杀灭效果：人类冠状病毒灭杀对数值≥4.0、龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值＞4.0、对脊髓灰质炎病毒≥4.0、白色念珠菌＞4.0、大肠杆菌＞5.0、金黄色葡萄球菌＞5.0、铜绿假单菌＞ 5.0，黑曲霉菌＞4.00、耐碳青霉烯铜绿假单胞菌＞5.00，达到《消毒技术规范》要求；

3 消毒模式：常规模式、强化模式（多模式，多选择，不可手动调节）

4、常规消毒时间：30 分钟（10ml）、强化消毒时间：40 分钟(20ML)；

5、消毒安全：消毒完成后回路内无任何残留，对不锈钢金属片的腐蚀速率为 0.0000mm/a，对碳钢金属片的腐蚀速率为 0.0000mm/a，对铜金属片的腐蚀速率为 0.0000mm/a，对铝金属片的腐蚀速率为

0.0000mm/a。无毒性、无刺激性、消毒后对麻醉机呼吸膜瓣无破损、粘连。消毒完成后毒性分级属实际无毒。皮肤刺激试验 ,最高皮肤刺激指数为 0.00(0~ (0.5), 刺激强度属无刺激性；

6.消毒剂常规消毒用量：≤10ml

7.具备养护提醒：

7.1 雾化器水箱缺水、换水提醒；

7.2 雾化装置更换提醒；

7.3 过滤器更换提醒；

7.4 消毒剂更换提醒；

8.相关数据实时监控：工作状态下，实时检测相关数据，确保消毒过程完整而有效和消毒过程的安全性；

8.1 流量监测；

8.2 内部温度监测；

9.辅助自动化功能；

9.1 残液回收功能；

9.2 雾化方式：超声波雾化；

9.3 雾化装置自动注水和排水功能；

10.采用≥7英寸液晶屏，固定消毒程序，方便快捷；（固定程序严格执行消毒时间）

11、打印消毒记录：消毒结束后，打印消毒记录或者外接储存器储存消毒记录。方便使用方查验；

12、其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz。

配置清单（单套）

| 主机 （一台） | 组件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 传感装置 | 套 | 1 |
|  | 彩色触摸屏 | 块 | 1 |
|  | 自动注液系统 | 套 | 1 |
|  | 超声波式雾化装置 | 台 | 1 |
|  | 打印机 | 个 | 1 |
|  | 电子控制电路 | 套 | 1 |
|  | 供、抽气泵 | 套 | 2 |
|  | 自动给排水装置 | 套 | 1 |
|  | 硅胶连接管 | 根 | 2 |
|  | 出气口护套 | 个 | 4 |