参数要求

1、适用于从新生儿到成人患者的心脏外科手术中，暂时代替患者心脏功能，进行体外循环或局部灌注。

2、操作系统具备中文操作系统和智能辅助系统，方便医生操作学习及术中辅助计算病人体表面积。

3、具备后备电源UPS，可供机器工作≥90分钟。电池容量测定自动测定，可以准确了解电池续航水平。

4、血泵：

4.1具有滚压大泵和滚压小泵

4.2直轴马达驱动，无需皮带传动

4.3具备马蹄形结构，管道压力更平稳

4.4单泵头可在180°范围内旋转定位，双泵头可分别单独在240°范围内旋转定位

4.5具有开盖保护功能：泵头盖开启后即保护性停泵

4.6操作性能：转速范围0-250转/分钟，转速精度≤1RPM，单头泵最大流量可达11.2LPM。

4.7任意两个泵，均可以设置主泵/从泵的灌注关系，并可调节主泵和从泵的转速比例。

4.8泵头可设置开机自检和错误诊断等功能。

5、泵头可设置搏动灌注功能，有助于改善脏器灌注。

6、具备功能扩展模块，可扩展悬挂离心泵等。

7、电子监测组件：模块化插件式，便于组件组合扩展及升级更新。

7.1 ≥两导温度监测组件，可设置温度的上限和下限。

7.2双压力监测组件，压力超过设置阈值，可报警并自动控制降低转速或停泵。

7.3心肌液保护灌注控制组件，具有人工灌注和自动灌注两种模式。

7.4血平面监测组件，具有监控点和停泵点的双控制点。

7.5气泡监测组件，具有检测到气泡后警告并停泵功能。

7.6 时间监测组件≥3组，能分别累计不同类型计时的所耗的时间。

8、显示控制面板，机器的所有功能通过其控制和监测，且具备对应的备用系统，避免故障时无法操作。

9、全自动变温水箱，＞两路循环水接口，可供氧合器，变温毯及心肌停跳液灌注保护同时进行变温使用。

10、连续血气监测，连续监测患者的血氧饱和度，可在体外循环系统控制面板实时显示监控数据。

| 序号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台车 | 1套 |
| 2 | 滚压大泵 | 3个 |
| 3 | 滚压小泵 | 2个 |
| 4 | 控制及显示面板 | 1套 |
| 5 | 3组计时器组件 | 1套 |
| 6 | 双压力监测模块 | 1套 |
| 7 | 四导温度监测模块 | 1套 |
| 8 | 心肌保护液灌注控制模块 | 1套 |
| 9 | 液平面监测组件 | 1套 |
| 10 | 气泡监测模块 | 1台 |
| 11 | 气溶胶收集组件 | 1个 |
| 12 | 3路变温水箱系统 | 1套 |
| 13 | 连续血气监测模块 | 1套 |