| 内容 | 设备参数 |
| --- | --- |
| 1设备类型 | 防电击类型分类： Ⅰ类设备 防电击的程度分类： BF型 温毯对进液的防护程度分类： ≥IPX7 运行模式分： 连续运行 设备的额定电压： 220V 50Hz |
| 2工作及储运条件 | 工作条件: a）环境温度：5℃～40℃ b）相对湿度：≤75%RH c）大气压力：70～106kPa。 储运条件: a）环境温度：-20℃～50℃ b）相对湿度：≤80%RH c）大气压力：70kPa～106kPa。 |
| 3系统功能 | 中央管理平台可实现对设备远程控制 |
|  | 可以结合温度传感器将质控指标自动提取并对接到质控系统 |
|  | 支持在软件平台查看每个患者的实时核心体温，温度异常可远程报警，显示每个手术间温毯主机各部件加温温度和人体温度 |
|  | 支持远程查看患者在术中、恢复室和病房信息，综合管理手术室运营状态 |
|  | 支持数据分析：主动保温率和低体温发生率等质控指标自动测算并支持对接到质控系统；支持设备使用频率分析、使用时长分析、功率分析等设备功率 |
|  | ※自动功能：设备支持闭环管理，可根据体温传感器监测的人体温度，通过自动调节各部件输出功率，来控制人体温度，有效防止低体温发生的同时，大大减少人工操作，工作更专注。 |
| 4数据显示模块 | ≥9.7寸彩色屏幕，支持触屏操控 |
|  | 可显示设备工作状态和故障信息。 |
|  | 具备体温指数、低体温指数和低体温发生率的显示功能。 |
|  | 温度显示精度：支持人体不同部位核心温度显示，温度显示精度≤0.1℃。 |
|  | 循环功能显示：支持显示人体循环代谢分布情况 |
| 5各功能模块控制精度 | 核心温度测量精度： 15.0-24.9℃最大允许误差±0.3℃ 25.0-32.9℃最大允许误差±0.2℃ 33.0-39.0℃最大允许误差±0.1℃ 39.1-45.0℃最大允许误差±0.2℃ 体温报警设置范围：上限36.0℃～40.0℃；下限35.0℃～39.0℃。 体温报警设置分辨率：0.1℃。 体温报警误差：±0.1℃ |
|  | 接触表面温度的控制精度：加热毯组件、输血输液加温组件、一次性使用升温毯温度应不超过设定值的±1℃。 |
|  | 升温部件设置范围: 电热毯温度设置范围从33℃到40℃，步进0.1℃； 加温管的温度设置范围从33℃到43℃，步进0.1℃。 一次性温毯的温度不少于四档温度调控，包括但不限于室温、32°C、38°C、43°C。 |
| 6 升温管理模块功能 | 模块化、集成化设计，可以自由选择搭载输血输液加温、医用升温（盖毯、垫毯）和末梢循环加温(臂毯、足毯）、一次性温毯（充气式）加温模块，根据临床需求选择性配置，自由多样化组合加温，也支持后期加载或升级组件，可支持不少于6个升温模块的自由配置。 |
|  | 医用升温毯：可接触表面的温度均匀性：加热毯组件的接触表面温度的平均值与单个测试点的平均温度之间的差值应不超过±2.5℃。 |
|  | 充气式加温组件：可设置高风速、中风速、和低风速三档 |
|  | 末梢循环加温功能：末梢循环加温功能具有专利技术，可提供高效的保温和升温作用。 |
|  | 温度响应时间：升温响应时间≤20s；降温响应时间：≤25s。 |
|  | 设备支持预热：可设定时间，设备自动启动，进行预热。 |
| 7报警设置 | 多种报警选择和消警功能 a.具有声音报警、灯光报警、文字描述三种报警方式功能； b.具有高低温报警功能； c.具有报警静音功能； d.具有报警暂停功能； |
| 8无线传输功能 | 设备具有无线数据传输功能。 |
| 9语音控制功能 | 设备可通过语音进行操控。 |
| 10安全要求 | 产品应符合以下标准： GB9706.1-2020《医用电气设备医用电气设备第1部分：基本安全 和基本性能的通用要求》; YY9706.235-2021《医用电气设备第2-35部分：医用毯、垫或床垫 式加热设备的基本安全和基本性能专用要求》; 体温传感器/无线温度电极应符合YY9706.256-2023《医用电气设备 第2-56部分：用于体温测量的临床体温计的基本安全和基本性能专用要求》; |
| 11电磁兼容要求 | 产品应符合YY9706.102-2021、YY9706.235-2021第202部分 和YY9706.256-2023第202部分的要求。 |