电动制模床参数要求

1
适用于放射治疗中心的定位模具制作，与激光定位系统及各种体位固定器材配

套使用完成放疗定位模具制作


2
可配合激光定位系统解决患者体位固定模具制作、勾画患者摆位标记线及后续

的摆位标记线补线等问题，有效提高CT模拟机/X线模拟机/直线加速器的设备利

用率


3
规格尺寸:长≥220cm，宽≥56cm，最低≤64cm，最大承重≥250KG


4
可通过触摸平板控制器电动调节左右、前后和上下方向的位置，调节范围与加

速器治疗床移动范围相近


5
制模床的触摸平板控制器数量至少2个，悬挂于床头两侧，可取下操作，可戴手套

操作，方便治疗师操作


6
制模床可进行三维电动调节，调节范围:左右方向≥±20cm，前后方向≥±35cm，上下方向≥±20cm，运动速度≥15mm/s，最小调节距离为1mm


7
能对初始零位、制模高度进行设置，可通过触摸平板一键控制床面恢复到目标

位置


8
可将X、Y轴解锁，调至自由档位可手动推床至任意位置


9
可通过触摸平板电脑无线控制激光灯的点亮与熄灭


10
床板可使用瓦里安、医科达加速器治疗床标准适配条


11
电源标准:交流220V


激光定位灯参数要求
一、功能用途

用于配合CT或者加速器对放疗肿瘤患者进行模拟定位，在模拟定位中确定患者体位、指示参考标记点贴放位置及勾画定位标记线等。

二、性能参数

固定激光线数量:6条激光颜色: 绿色激光

激光线调节到位后不需另外锁紧，避免校准过程中对调节系统锁紧而产生激光线偏移，系统会自锁调节激光灯线宽可根据机房安装情况调节，线宽调节过程对激光灯投射位置不影响线宽(4m距离内划线区域):<1mm线长(距离光源3m位置):>3m

重合精度(4m距离内划线区域):s0.5mm

直线度(4m距离内划线区域，线长2m内):s0.5mm电源:100-240 VAC


1.1
左侧固定激光灯 1个
包括:“一"字水平固定激光线1根;“|”字横断固定

激光线1根


1.2
右侧固定激光灯1个
包括:“一”字水平固定激光线1根;“"字横断固定

激光线1根


1.3
顶侧固定激光灯1个
“|”字矢位固定激光线1根，“|”字横断固定激光线

1根


1.4
说明书
用户文档


配套服务


2.1
提供专业工程师进行激光灯安装及培训服务


安装配件(根据安装环境选配)


3.1
落地支架
用于两侧固定激光灯落地安装


3.2
墙面安装支架
用于固定激光灯墙面安装


包括:“-”字水平固定激光线1根;“|“字横断固定

