  
参数要求

一、设备总体要求

1. 设备类别：医用4K超高清阴道镜系统。

2. 要求为正规厂家原装全新设备，具备国家医疗器械注册证。

3. 要求提供3年以上原厂质保售后服务支持。
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二、成像与光学系统

1. 分辨率：支持 3840×2160（4K UHD） 超高清输出。

2. 有效像素：≥ 800万 像素传感器。

3. 放大倍率：放大倍数＞90倍，具有语音控制快速变倍功能。（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）

4. 工作距离：240mm-380mm可调。

5. 景深：高倍镜下（≥18×）景深 ≥ 5mm。

6. 图像几何失真度：≤ 0.3%，保证成像真实。

7. 对焦方式：支持 自动对焦 + 手动精准对焦。

三、光源与成像质量

1. 光源：医用级 大功率LED冷光源，寿命 ≥ 50000 小时。

2. 照度：25 cm 处 ≥ 7500 lux。

3. 色温：4000 K～6500 K 可调，支持临床模式一键切换。

4. 显色指数：Ra ≥ 90，真实还原组织色彩。

5. 水平分辨率：≥1650TVL（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报
告）。

6. 图像冻结/采集：支持冻结、高清图像采集、视频回放
                                           
7. 辐射热：辐射热为在最近工作距离，视场范围内，最大强度时辐射强度值≤150W/m²。（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）

四、功能与智能化

1. 智能计时：具有语音控制自动计时功能，可显示/关闭计时功能。可显示计时时长。（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）

2. 控制方式：支持 脚踏开关 + 手柄按键 双重控制。

3. 图像后处理：支持测量、标注、区域增强、反转等临床后处理。

4. 病例管理：支持患者信息关联、图像分类存储、快速检索。

5. 随访管理：具有发送随访短信，随访微信的功能。（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）

五、显示与输出接口

1. 标配医用显示器：≥ 27英寸，分辨率 3840×2160。

2. 输出接口：含 HDMI 、USB3.0、千兆网口。

3. 网络对接：支持与医院 HIS/PACS 系统无缝对接。

4. 存储容量：内置存储 ≥ 1T，支持海量病例与视频存储。

六、软件与报告标准

1. 支持 IFCPC 2011/ASCCP2017 阴道镜专业术语标准。

2. 提供多种检查报告单模板。

3. 支持报告一键导出 PDF 及打印。

七、机械结构与安装

1. 支架系统：配置可升降直立式三角移动支架。

2. 台车：配置医疗推车，4寸静音脚轮，脚踏刹车，打印机托盘。

3. 整机符合医用安全标准，支持手术室/妇科门诊环境安装。

八、服务与资质

1. 提供原厂技术培训（含操作、维护、常见故障处理）。

2. 要求提供原厂授权书与医疗器械注册证复印件。

3. 承诺响应时间≤24小时，4小时内到场。


