参数要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能叫号系统 | 套 | 1 |
| 2 | 智能贴标系统 | 套 | 9 |
| 3 | 定制采血窗口 | 个 | 9 |
| 4 | 智能传输轨道 | 套（连接9窗口） | 1 |
| 5 | 智能采血系统软件 | 套 | 1 |
| 6 | 智能分拣系统 | 台 | 1 |

1、智能叫号系统要求：

1.1 ）系统组成：包含2台排队取号机、窗口的LCD显示屏；排队管理、语音叫号软件、音频功率放大器及吸顶喇叭等。

1.2）可选就诊人登记凭证类型：磁条卡、芯片卡、条形码等。

1.3）刷卡取排队纸，排队纸上含条码号扫描可读取就诊人信息；自动分配排队号，同时可提交备管请求。

1.4）一次叫号两位就诊人：第一位就诊人采血，第二位就诊人叫号到当前窗口等待采血；滚动式不间断工作，提高采血效率。

1.5）叫号信息在每个采血窗口都具有LCD文字大屏显示。

2、智能贴标系统要求：

▲2.1）采用全自动机械手抓取方式选取采血管：机械手抓取采血管上部管帽直接垂直放入打印机内贴标，中途机械手不离开采血管（提供实物照片佐证）

▲2.2）采血管装载方式：倾斜滑道式放置采血管。不接受整盘放置、不接受抽屉式平放；可以随时加载采血管，无需停机。（提供实物照片佐证）

＊2.3）每个采血窗口旁放置一台独立的智能备管贴标机，且一台贴标机对应一个采血窗口，每个窗口提供一台主机（不接受一台贴标机对应两个或者多个采血窗口的模式），并联工作互不影响；且每台贴标机拥有一套独立的打印系统，贴好标签的空试管无需传输装置就能出现在采血工作人员身旁。

2.4）每个采血窗口配备的单台贴标机具有预贴标签功能。滚动式叫号贴标，当前一位患者在采血时，后一位患者的标签可预打，无需等待，当轮到后面这位患者时，贴好标签的采血管已准备好。保证每个采血窗口工作及时为病人抽血服务，减少病人等待时间。

▲2.5） 试管容量：单台智能备管贴标机容量≥500支；试管种类≥10种，每种≥50支（提供检测报告）

▲2.6）	每位患者的采血管输出方式为整体一次性推出，杜绝一根一根出管，防止混淆。（需提供整体推出采血管实物图）

▲2.7）贴标速度：单台贴标机最大处理速度≥900支/小时（提供检测报告）

▲2.8）由于采血处场地有限，贴标机柜式设计，模块尺寸：长≤1050MM*宽≤460MM*高≤850MM，可直接放置地面上，不接受桌面放置(提供产品彩页)

2.9）贴标机黏贴标签时具有智能寻边功能：标签不能遮盖采血管刻度线及采血视窗。

2.10）采血管规格：直径：13mm，长度：75～100mm。

2.11）标签条码编码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：中文、英文、数字、标点符号等；打印标签内容可设，标签的粘贴位置可设。

3、采血窗口（含多功能采血桌）要求：

3.1）采血工位布局灵活，采血桌的尺寸可根据实际场地定制；贴标机和采血桌必须是同一厂家提供，并根据医院要求风格设计定做；也可以根据医院需求，不拆除原有的采血窗口加装。

3.2）定制多功能采血桌：利器盒和垃圾桶放置在采血桌下面，同时采血桌上规划2个垃圾投放口；

3.3）触屏显示器：≥15寸；叫号时，显示器界面上会显示就诊人信息、项目信息、采血管信息，贴标机打印采血管

3.4）扫描器：一维码扫描；就诊人就位后，扫描排队纸（提供排队照片）上的条码号，核对就诊人信息是否一致；扫描采血管条码号，核对此条码号是否成功写入LIS系统且与就诊人信息相符

3.5）回执单打印机：扫描完成后，自动打印取报告回执单，显示取报告时间及地点（提供回执单照片）

3.6）耗材置物架：常用耗材立体收纳，节省空间；压脉带篮：采血桌下，采血老师手边，方便取用

4、智能传输系统要求

4.1）采血桌外置标本传输传输系统，传输轨道投放口在采血老师身侧手边；也可以在医院原有的采血桌上加装传输轨道

4.2）传输轨道宽度≤5cm；

4.3）传输速度：2-12米/分钟（可调）；

4.4）采血管传输轨道模式：单根采血管传送。

5、智能采血系统软件功能性要求：

5.1）系统软件：能完成采血中心工作的功能应用，包含信息接口、数据处理智能排队管理、仪器管理等功能；具备向医院LIS、HIS系统反馈采血相关信息的功能。

5.2）软件具备工作人员登陆功能，工作量统计功能；就诊人信息查询，就诊人采血状态查询，可扩展患者评价功能、影像记录功能。

5.3）统计功能：仪器可针对工作量，患者数量，耗材用量等数据进行多种统计计算。生成各种统计报告和图表；

5.4）用户界面：中文界面。

6、智能分拣系统要求：

6.1）	根据预设的标本分拣规则，精确识别采血管条形码，实现全自动分拣

6.2）	进管方式可选：（1）集中倒入试管输入区，载入方便

（2）可以和贴标系统无缝对接，标本采集后通过传输轨道直接进入分拣机

6.3）	出管方式：自动分拣，根据分拣规则，自动导入至相对应的提篮仓

6.4）	样品试管核收：标本接收确认，接收时间，标本统计分析；可以连接LIS、HIS系统，双向交互，实现标本核收环节实时跟踪功能。

6.5）	处理能力：采血管处理速度≥2400支/小时（提供检测报告）

▲6.6）	主机分拣输出通道：≥8个；每个通道可装载试管量≥300支采血管（提供检测报告）

6.7）	分拣通道提篮仓：采用人体工学设计，在机器外同一面分上下两排常规提篮仓，拿取把手与提篮一体化；为方便拿取，提篮把手位置距地面高度≥0.5米；

6.8）	可自动识别管帽颜色，扫描条码分拣的同时核对管帽颜色。

6.9）	采血管扫描方式：上升推板过程中滚动扫描，扫描器在推送板上方，垂直扫描，杜绝卡管问题，提高效率（提供设备实物图）。

6.10）	控制模块：内置≥15寸全彩触摸显示屏；上端固定，下端可旋转，使用时可上下调整观察角度（≥45度），待机时可隐藏与分拣系统一体化；且显示屏位置不高于分拣系统；分辨率≥1024X768DPI，Windows操作系统，支持软件升级，内置数据库，无需外接主机；

6.11）	特殊仓：可自动输入无法识别标本及未指定仓位标本，并归至特殊仓；特殊仓外挂，可拆卸。

6.12）	应急接收功能：分拣仪器故障时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类。

6.13）	分拣样本清单统计：分拣完成后，系统可提供分拣处的样本清单，包含患者姓名、年龄、性别、条形码号、患者类别、检验项目等信息。

6.14）	超时送检样本拒收功能：若样本采集时间与接收时间差超出指标允许范围，系统可自动拒收样本，将样本单独分拣并提示。

6.15）	支持条码类型：包含code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：中文、英文、数字、标点符号等。

6.16）	支持采血管规格：直径：13mm，长度：75～100mm。各品牌真空采血管均可兼容

＊7、软件终身免费使用和升级，（提供软件著作证书）