参数要求

一、主机

1、适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理，和（或）适用于对螺钉的磨削、打入、取出处理；

2、动力双输出电机接口；

3、≧7寸彩色触摸屏，可通过触摸式操作设定工作参数和实时显示工作状态及提示信息；

4、系统具有自动识别当前连接电机功能，具有刀具识别功能，自动匹配推荐使用参数；

5、主机触摸屏和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；

6、主机自带冷却系统功能（含挂杆、蠕动泵、LQ2注水管路）；

二、脚踏开关

1、≧IPX8防水等级，线缆长≥3m，无级调速；

2、脚踏开关上配有左键、右键和速度控制踏板；

3、可通过脚踏上的功能键进行电机/手机/手柄切换选择、手机转向切换、冲洗开/关选择、流量大小调节；

三、冷却系统

1、冷却系统功能由挂杆、蠕动泵、注水管路构成；

2、蠕动泵集成于主机，流量30ml/min~130ml/min范围可调；

3、挂杆可悬挂输液瓶/袋，安全工作载荷为0.5 kg，主机倾覆载荷为4 kg，

主机最小断裂载荷达20kg；

四、脊柱磨手柄

1、最高运行转速≧35000 r/min，持续输出扭矩≧1.5 N·cm；

2、手柄上具有控制按钮，可通过手控按钮启动/关闭手柄，亦可通过脚踏开关控制手柄；

3、刀具插入脊柱磨手柄时主机会自动识别刀具类型，并伴有刀具识别提示音；

4、可高温高压灭菌；

五、脊柱变向磨钻头

1、应用：用于骨科或其他外科微创手术中对人体骨组织和（或）的切除处理；

2、刀头种类系列包含金刚石球形（粗砂、细砂）、不锈钢球形、不锈钢球形带护、不锈钢柱形、不锈钢柱形带护鞘、不锈钢橄榄型、不锈钢橄榄型带护鞘等刀头；

3、刀头直径系列包含2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、5.0mm、6.0mm等；

4、有效长度系列包含290mm、300mm、310mm、320mm、350mm等；

5、刀头前端可径向0-≧36°钢性无级变向和0-360°圆周往复旋转；

6、窗口方向拨纽，可以在不将刀具取出的情况下，进行刀头/护鞘方向调节；

六、脊柱钻头技术参数

1、应用：用于骨科或其他外科微创手术中对人体骨组织和（或）的切除处理；

2、有效长度包含110mm、130mm、200mm、290mm、350mm等；

3、外刀管直径包含3.0mm、3.5mm、4.0mm等；

七、微电机技术参数

1、最高转速≧40000r/min，持续扭矩≧1.1N•cm，最大功率≧100W；

2、主体外径≦20mm，电缆长≥3m；

3、耐高温压力蒸汽灭菌；

八、一次性使用无菌磨头

1、应用：产品与手术动力装置联合使用，用于打磨、切削组织和骨质；

2、具有金刚石球形、金刚石火柴型、金刚石护鞘可调、不锈钢球形、不锈钢球形护鞘可调、不锈钢柱形、不锈钢柱形往复型、不锈钢火柴型等多种形状及带护鞘型号；

3、刀头直径包含φ1.0/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm等；

4、部分刀具头部具有弯曲角度0—36°无级调节功能；

5、部分刀具头部带可调护鞘，具有无级伸缩调节功能；

九、磨钻手柄技术参数

1、具有0°、21°两种弯角型号与70、95、125、150四种长度规格共12种型号组合可选；

2、磨钻手柄最高转速≧80000r/min，与微电机连接具有锁定功能；

3、可配水管附件、主机冷却系统功能注水冷却；

4、可高温高压消毒；

十、磨钻头技术参数

1、应用：用于神经外科、耳鼻喉科、骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的磨削处理；

2、刀具种类丰富，具有金刚砂球形、不锈钢球形、钨钢球形、不锈钢直刃橡子形、不锈钢斜刃橡子形、不锈钢火柴头形等；

3、有效长度：包含：70mm、95mm、125mm、150mm等；

4、头径直径：包含：φ0.5mm、φ1.0mm、φ1.5mm、φ2.0mm、φ2.5mm、φ3.0mm、φ3.5mm、φ4.0mm、φ4.5mm、φ5.0mm、φ5.5mm、φ6.0mm、φ6.5mm、φ7.0mm、φ7.5mm、φ8.0mm、φ8.5mm、φ9.0mm等；

| 配置要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 1 | 件 |
| 2 | 脚踏开关 | 1 | 件 |
| 3 | 微电机 | 2 | 件 |
| 4 | 磨钻手柄 | 2 | 件 |
| 5 | 磨钻手柄水管附件 | 2 | 件 |
| 6 | 挂杆 | 1 | 件 |
| 7 | 磨头 | 4 | 件 |
| 8 | 磨头 | 4 | 件 |
| 9 | 磨头 | 4 | 件 |