纳米粒度仪参数要求

- 设备技术指标：

- 原理：RPS电阻脉冲感应（库尔特）技术原理

- 芯片类型：硅基固态纳米孔芯片

- 进样方式：插入式样本检测卡，样本不进入仪器内部

- 测试指标： 同时具备粒径、粒径分布、zeta电位、电位分布、粒径与电位二维数据同时分析等功能

- 通道：双通道

- 性能参数：

- 基于电学的单颗粒逐个检测

- 单颗粒粒径检测范围：50～2000 nm

- 单颗粒电位检测范围：0～± 100 mV

- 粒径准确度：回收率 100% ±6%

- 粒径精确度：CV < 3%

- 电位准确度：±3 mV

- 电位精确度：CV < 5%

- 样本需求量：3～50 µL（原液）稀释后200µL

- 操作方式：外接电脑，安装操作软件进行样本测试

- 参数调整：无需调整参数，无需热机和标准品校准，开机即可开始测量

- 配套软件

- Windows系统，中英双语操作软件

- 可生成粒径分布直方图或曲线图、电位直方图或曲线图、以及粒径-电位散点图

- 数据存储和输出格式：可导出JPG、PNG、Excel、PDF等，可连接打印机直接打印

- 具备审计追踪与权限管理功能（选配），符合FDA 21CFR part 11要求

- 功能可拓展性：支持功能与软硬件升级

- 工作环境：

- 工作温度：15 °C～ 35 °C

- 存储温度：- 40 °C～70 °C

- 相对湿度：0%～75%（非冷凝）

- 交流电源输入220V ； 系统功率< 65W

- 环境：无振动、尘埃、腐蚀或可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等

- 体积和重量

大小：28.5 cm（长）X 35 cm（宽）X 45 cm（高）

重量：17.3 kg

- 服务：用户终身免费操作培训及技术支持

- 配置清单：

- 单颗粒分析仪主机（1台）

- USB数据线（ 1根）

- 电源线（1根）

- 单颗粒分析仪操作软件（U盘，1 份）

- 产品说明书（1份）

- 操作指南（1份）

- 合格证（1份）

- 整机清单（ 1份）