全自动核酸蛋白分析系统参数

主要技术参数：

- 功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析，蛋白检测等；

- 自动化：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗；无需手工添加染料，无需人工更换毛细管模块 ；

- 无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，避免了核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触；

4、上样形式：兼容常规单管0.2mlPCR管、常规8联管、12联管；可以直接96孔板上样；可升级384孔板；可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低≤1-2ul；可以一次性完成1-106个任意个数样品的检测分析不浪费试剂；也可单次自动处理单个样本不造成浪费；

5、卡夹：提供不少于8种预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA普通产物分析、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；RNA质控分析时提供RNA完整性得分RQN值和DV200值，DNA质控可提供DNA完整性指数DQN值；

6、检测速度：1-2分钟/样本且同时≤300bp的DNA片段分辨率优于10bp；对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达1bp的分辨率；

7、灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测，DNA样品的检测灵敏度可达1pg/ul；RNA样本的检测灵敏度可达5pg/uL

8、蛋白分析：可以进行蛋白电泳分析，蛋白样品的检测灵敏度可达0.5ng/uL，分离范围5-250 kda，20 kda内最高分辨率可达1 kda，流程步骤简单，只需要6分钟内可出结果，无污染及有毒物质产生；

9、软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小、片段分布占比、可以对结果进行手动调整分析，比如基线，阈值线、所选片段范围等。

10、仪器配套软件支持样本实时检测与已完成数据结果同步分析，检测进程与数据分析操作相互独立、互不干扰，可在检测中查看、编辑、导出已完成数据；

11、仪器控制软件可升级具有用户管理、文件保护和溯源追溯功能，满足FDA 21 CFR Part 11的要求，需提供FDA 21 CFR Part 11证书证明文件。

12、采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气；

13、具有通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理。

14、供应仪器具有SCI期刊上发表文章的引用记录。

16、配置清单：主机一台、操作电脑一台、分析软件一套、离线授权软件5套、DNA标准预制胶卡夹1支、缓冲液试剂一套、蛋白预制胶卡夹及标准品一套、绝对定量浓度卡夹试剂盒一盒。