三维电生理标测系统参数1

一、主要功能及组成：

1. 用于各种心律失常，尤其是复杂心律失常的诊治，包括典型房扑、先心术后切口性房速/房扑、局灶性房速/室速、各类旁道、房室结折返性心动过速、阵发性/持续性房颤、心梗后和手术后非典型性室性心动过速。

2.系统包含三个组成部分：电生理标测系统、射频仪及灌注泵。

二、电生理标测系统技术参数要求：

1.0主要技术参数要求：

1.1 主机系统参数要求：CPU：高速多核CPU、内存：64GB、硬盘：≥900GB固态加密盘、硬盘容量可拓展；光驱：CD/DVD+RW、显示器：≥2台24英寸。

▲1.2 放大器系统参数要求：通道数≥200个、具备工作站电源

# 2.0硬件技术要求：

# ▲2.1定位系统：具备纯电场定位和磁电复合定位两种定位模式，两套定位系统。

# 2.2 实时导航：可实时导航心腔内标测导管和消融导管，以及带电极鞘管；兼容国产和进口品牌的电场标测导管及电场消融导管。

# ▲2.3 系统可同时导航带磁感受器导管数量≥8根。

# ▲2.4 放大器心内通道数及可导航电极数≥200个，单根导管可导航最高电极数≥80个。

# 2.5具备独立的压力检测模块主机，可显示压力导管和心肌组织的压力大小，方向；并以克（g）为单位记录，精度为1g。

# 2.6 采样频率：≥2kHz，采样精度：≥24位。

# 3.0软件功能要求

# 3.1 操作系统：Linux，系统稳定。

# 3.2 可视化快速诊断设备/模块间连接状态。

# 3.3 可同步完成心脏建模和电生理标测。

# ▲3.4 纯电场定位模式下消融平台、标测平台全开放：

# ▲3.4.1可使用任意电场标测导管进行多电极连续建模和标测，也可进行高密度标测。

# ▲3.4.2可使用任意电场消融导管进行模型构建和消融，也可进行心脏激动及电压等相关标测。

3.5 具备智能高密度自动标测模块，系统能够按照预设的心电图形态评分、间期、压力值、时间，智能完成高密度标测，不满足预设条件下的点会自动被拒绝，减少逐个评估采集点的时间。

▲.6 具备无损全极标测技术，提供采集到的标测点可显示心电激动的方向信息。

3.7 具备近场电位识别算法，可以有效滤除远场电位，提升标测结果精准度。

▲3.8 具备快速二次标测技术，在第一次标测基础上，利用原始数据，以≥10倍的速度完成第二次标测，能够同步标测不同起源的室早、室速、房速。

# 3.9 系统提供实时回顾功能，在同一个屏幕中同时显示实时心电信息及同时回顾历史心电信息，同时显示两个心脏标测结果，以方便前后对比。

3.10 智能标记消融点，满足预设的条件的消融点，如压力，压力时间乘积，时间等参数要求，能够以不同的样式显示在标测图上，并且可以被回顾。

3.11 射频消融手术过程中自动记录精准的导管头运动轨迹，有助于消融线的连续性，并且该数据可以被回顾。

# 3.12 对同一个标测结果，可同时显示激动图和电压图，利于分析心律失常通道。

# 3.13 一次采集可获得空间解剖，激动顺序，电传导，单极电压等不同电信息。

# 3.14 能够将峰值频率图、激动图与电压图三者叠加，从而更方便观察传导与疤痕区的关系，揭示心律失常机制。

# 3.15 可构建≥16个结构，可自动拼接，消除假腔。

# 3.16 具备图像自动校正功能，可使用电场或磁场进行校正。

# 3.17 具备影像融合系统，完全融合CT或MRI图像，提高手术安全性。

# 3.18 碎裂电位标测：标测简单且支持多点标测 ，最长采样时间8秒。

# 3.16 具有自动呼吸补偿及呼吸门控功能，且可同时运行，排除呼吸干扰，提升建模精度。

# 3.17 可与现有各种品牌多导仪兼容导航，数据交换。

# 3.18 可连接现有各种品牌射频仪。

# 3.20 能提供峰值频率图，提示远场及近场电位区域，排除远场电位干扰。

# 3.19 能提供三维电解剖图，立体彩色显示解剖结构位置，可做解剖标记。

# 3.20 能提供三维电激动图，不同颜色实时显示心脏的电激动传导顺序。

# 3.21 能提供三维电传导图，立体动态显示心脏电激动传导速度和路径。

# 3.22 具有面积测量工具，能够精确测量消融面积、疤痕组织面积等信息。

# 3.23 具有距离测量工具，能够精确测量肺静脉开口直径、瓣环直径等信息。

# 3.24 支持零x光曝光的三维电生理手术（手术全程从穿刺无x线曝光）。

# ▲3.25 可以兼容使用冷冻消融导管和国产及进口品牌脉冲消融导管进行建模和标测。

# 3.26 具备模型透明边缘强化功能：模型表面体感增强，可以清晰展示解剖细节。

# 3.27 系统界面上可提示导管头端打弯方向。

# ▲3.28 可提供光干涉原理的消融导管与心内膜贴靠压力检测，可提供总压力、侧向及轴向压力、压力时间积分、损伤指数、实时压力时间曲线、通过箭头指示压力方向，压力刷新频率50Hz。

# ▲3.29 具备实时3D动态显示激动信息功能，在心脏标测或 消融过程中，系统均能实时3D显示心肌组织激动信息。

# 3.30 具备中英文两种操作界面。

# 三、射频仪技术参数要求：

1.射频输出功率：1-100W，100Ω，精度1W。

2.控制模式：温度，功率，手动控制模式。

3.采用彩色LED显示屏显示参数信息。

▲4.兼容性：可以使用任何品牌的非温控、温控热敏电阻和热电偶导管进行消融手术，可与任何品牌的多道电生理记录仪匹配，显示术中温度、阻抗等曲线。

5.能在放电前、中、后全程检测心内温度，阻抗等参数。

6.模块化结构，操作方便，具备操作参数存储功能。

7.具备阻抗截止功能，可在用户选定的时间窗口1-10秒内感知阻抗变化，并自动终止射频能量输送。

8.具备中英文语言界面功能，可自定义按需求设置。

9.可保存≥999次的消融信息。

10.提供远程控制单元，可进行远距离操作。

11.具备四通道温度独立或同时监控功能。

# 四、灌注泵技术参数要求：

▲1.高度自动化：可同射频仪消融仪联动，通过射频仪调节灌注参数，自动切换流量。

2.流量≥60ml/min， 1ml/min增减调节。

▲3.双气泡探测器，可探测气泡大小≤2µl。

4.高流量时间提醒，声音报警。

5.输液管道内具有阻塞监测器，控制灌注安全性。