- 三维电生理标测系统参数（二）

- 硬件组成：CPU≥12核；内存16≥GB；硬盘≥4T；显示器≥3台。

- 放大器系统：体表通道≥12个，心内通道≥128个，有创血压≥4个。

- 采用磁场和电场融合定位原理，磁场发生器线圈数量≥12个。

- 具备实时压力监测功能，支持压力监测下进行射频消融和脉冲电场消融。

- 具备脉冲电场消融模块，可实现三维标测下进行建模、脉冲电场消融及验证。

- 兼容环形脉冲消融导管和具备压力监测的线形脉冲消融导管。

- 具有心内导管显示功能，可显示≥128个电极。

- 支持显示脉冲电场消融导管电极≥22个贴靠状态显示。

- 具备内置刺激仪功能，可实现腔内任意通道刺激信号输出。

- 刺激模式为恒定电流刺激，脉宽设定范围不小于0.1ms～2.5ms。

- 刺激间隔可输入范围不小于50～2000ms。

- 提供有创血压输出功能，血压测量范围不小于0～300mmHg。