WB电泳仪参数

一、基础电源：

1、输出范围（可编程）： 10–300 V，完全可调，增量为 1 V，4–400 mA，完全可调，增量为 1 mA75 W（最大）；

2、输出类型：可自动切换的恒定电压或恒定电流；

3、输出终端：并行的4对嵌入式香蕉插座；

4、定时器 1 分钟–99 小时 59 分钟，完全可调；

5、具有暂停/恢复功能；

6、显示屏：三位光电二极管；

7、操作条件：0–40°C，0–90% 湿度，无冷凝；

8、安全特性：无负荷检测，负荷突变检测，超负荷/短路检测，过电压保护；

9、输入保护：热端和中性端的保险丝；

10、输入功率（实际）： 90–120 或 198–264 VAC，50/60 Hz，自动切换；

11、配置要求：电源主机一台，电源线一根。

二、垂直电泳槽参数：

1、1小时内完成多达四块小型胶电泳；

2、可选配电泳转印槽进行转印；

3、软橡胶垫片与玻板形成严密的密封以确保无泄漏灌胶；

4、带有简单凸轮的灌制框确保在任何平面上实现精确对齐；

5、平行排列的灌胶架能同时灌制两块凝胶，具有良好的密封性；

6、一天内完成双向凝胶电泳；

7、凝胶数：1–4；

8、手灌胶：使用玻板灌制；

9、配置要求：

缓冲液槽+盖 1 个；

电极主芯 1 个；

电极副芯 1 个；

制胶架 2 个；

制胶框 4 个；

垫片 4 片；

剥胶铲 1 包 （5 片/包）；

梳子 1 包，5 把/包（标配 1.0mm，10 孔）；

短玻璃板一盒；

长玻璃板一盒（1mm）；

上样引导器 1 个；

挡板 1 个。

三、转印槽参数：

1、1 小时内转印2块10 x 7.5 cm （±5%）凝胶；也可以进行低强度的隔夜转印；

2、电极丝相距 4 cm 以产生强电场保证高效的蛋白转印；

3、彩色标记的转印夹和电极确保转印过程中凝胶的正确定向；

4、致冷芯可完全置于小型转印槽内，在快速转印过程中吸收热量，既可作为完整的独立设备，也可作为一个模块与缓冲液槽和盖兼容；

5、最大凝胶尺寸（宽 x 长）：10 x 7.5cm，±5%；

6、缓冲液要求：450ml±5%；

7、凝胶容量：2个预制或手灌胶。

8、配置要求

缓冲液槽+盖 1 个；

转印电极芯 1 个；

三明治夹板 2 个；

转印海绵 4 片；

蓝色冷却芯 1 个；

滤纸一包。