全自动密度梯度制备与分离系统参数
1.通过多角度混旋原理制备线性密度梯度溶液，该溶液可用于等密度法离心或速度区带法离心。操作简便，只需预配两种浓度的溶液，即可生成线性梯度。无多次混合、冻融、层铺等特殊处理。 
2.预设内置程序，自动设定梯度制备转速、时间、角度，每个转头至少10个以上内置梯度程序可选。也可手动编程，输入、编辑各种梯度制备程序，储存备用。
3.常用程序储存功能，可设置常用梯度制备程序，直接进入，避免重新查找实验程序。
4.磁性转盘设计，更换支架简单便捷，主机带有平衡系统，轻松调水平。
5.转盘旋转角度：0.0-90.0°（从垂直位开始）转速范围0-60rpm。
6.制备系统适用于多种介质梯度快速制备，如常用的氯化铯、蔗糖等。
7.针对特殊应用的梯度介质溶液的密度梯度范围，可进行定制。
8.快速高效，可在2min内同时完成≥8个离心管样品的线性梯度制备。
9.配备7寸LCD显示屏，1024*600高清分辨率。
10.触屏式软件操作界面，修改程序更便捷，带有SD接口，网线接口可在线更新程序。
11.独特的液芯单元，确保分离样品得到充分检测。
12.收集采用液压吸液方式，可以稳定吸取样品条带，减少样品扰动。
13.一体式收集器，可对检测后样品进行自动收集，体积、流速等可自主设置。
14.梯度分离系统采用步进马达推动下压式喇叭状吸头设计，无样品扰动和条带混淆，无分散层流和拖尾现象，无需穿刺。
15.可编辑收集程序自动收集样品条带，分别设有活塞速度、组分长度、组分个数、清洗等参数。亦可手动收集感兴趣条带并配有手动收集体积标记器。
16.主机含可见光观测系统：标配2W LED灯，在进行条带分离时，实时观测。
17.步进马达推动吸头，精确控制步进速度0.1-6.5mm/sec。马达速度：0.1-6.5mm/sec可调。
18.标配自研软件分析系统，可对分离清洗全过程进行全程控制，实时显示信号的采集过程、数据叠加、处理等功能，并以图片及excel格式导出数据。
19.独特的紫外-可见光全光谱检测系统，可对分离样品进行实时检测和图谱绘制，可选择200nm-1100nm波段中任一波长进行检测，提仪器适用范围。
20.光源为氙灯，使用前无需预热，点灯次数达10亿次。
21.EP管与96孔板两种收集模式。
22.收集模块带有主动降温功能，EP管收集适配器可预冷使用。
23.全自动管路清洗，避免交叉污染现象。

