移液器参数
1. 每套样本移液器包含量程分别为：0.1-2.5μl、0.5-10μl、2-20ul、20-200μl、100-1000μl等5种不同量程的单通道样本移液器各1支，即每套5支，9套共计45支。
2. 样本移液器采用耐酸碱、抗氧化材料，可整支进行高压灭菌或紫外线照射消毒。
3. 调节方便、量程精准，吸样误差要求：≤ 5 %；2-20μl移液器适用于10ul枪头。
4. 采用不锈钢做活塞材料，强度高，不易变形，能保证非常高的精度；
5. 采用无油润滑技术，不需涂油仍保证足够气密性能，保持长久顺畅的操作，防止样品的交叉污染；
6. 具备识别码可追踪产品质量，带有锁定功能设计，减少人为误差；
7. 具有售后服务点，有专业维修人员，能提供终生免费清洗校正服务，也能提供上门维修清洗校正服务。

