参数要求
	电源电压
	AC220V，50Hz

	额定功率
	3000VA

	抗干扰滤波器
	内置消除干扰电源滤波器

	漏电保护
	内置 30mA 漏电保护 16A 自动断路器

	灯管配置
	24 支

	灯管寿命
	≥500 小时

	有效波长范围
（10%峰值强度对应的波长范围）
	NBUVB：305～315 nm, 峰值波长：311nm±3nm。

	紫外线辐照强度
	NBUVB：10mW/cm2±20%

	控制系统
	10.4 时彩色触摸屏剂量控制器，中文控制软件

	舱内防护板
	隔热、防尘、保护灯管，确保患者治疗更舒适更安全

	大剂量提示
	50% 设备设定的最大辐射剂量

	紫外线残留辐射
	设备停止照射 2s 后，无紫外线辐射

	外形尺寸
	封闭时: 宽 108 厘米×深 112 厘米×高 196 厘米
打开时: 宽 108 厘米×深 132 厘米×高 196 厘米

	有效辐照面积(治疗舱尺寸)
	~ φ76 厘米×196 厘米

	重量
	~ 260 公斤

	通风
	额定风量：≥1400 立方米/小时 (12×直流调速风扇)

	使用模式
	连续运行

	所需安装高度
	≥2100 毫米

	可以承受病人体重
	最大 150 公斤

	紧急停机按键
	设备内外设有紧急停机按键，确保患者的安全

	磁吸腕带开关保护
	拉下腕带开关，立即中断治疗，确保患者的安全

	舱门开启保护
	舱门成开启状态下，不能治疗或中断治疗，确保患者的安全

	治疗单元超温保护
	设有 70℃超温保护，如治疗单元中温度超温则中断治疗，
确保患者及设备的安全


设备配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	紫外光治疗机
	台
	1

	2
	医生防护眼镜
	副
	2

	3
	患者防护眼镜
	副
	10


