落地式超速低温离心机参数

★1、≥100000rpm智能型超速离心机一台；

2、转速控制精度：≤±2rpm；

3、仪器操作系统具有中文操作语言，方便操作；

4、样品量不平衡容忍度最大为样品体积的10%或±5mL；

5、接触式不平衡检测及保护，检测更灵敏，不会因异物导致错误报警，具全程监控功能；

6、空气冷却马达，无需使用CFC或其它化学冷却液，离心室采用半导体固体制冷，无需压缩机；

7、≥15英寸彩色液晶屏，触屏式操作；

8、正常工作模式下，可在显示屏上实时显示真空度具体阿拉伯数值，便于检测仪器的真空状态，以及保证实验具有更好的精确度、重复性和对比性；

9、真空系统：包括油回转真空泵和油扩散泵，具有脱水功能；

10、软件功能包括参数设定、转头及离心管数据库、参数换算等；

11、可预设实验结束时间，备有仪器预冷功能；

12、主机（无需外接电脑）内置多功能的离心专业软件配合优化高效沉降程序，可以进行实验模拟（颗粒沉降运行；速率区带运行；质粒最佳分离运行；RNA最佳/最快沉降运行；替代转头运行）；

13、升降速程序：加速不少于10个，减速不少于11个；

14、转头动态惯性检测，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速或停机，有效保护电机和转头。

15、配置要求

15.1、≥100,000rpm智能型超速离心机1台，内置PC，带软件和数据库，无需再外接电脑；

15.2、定角转头1个：钛合金材质，最高转速≥70,000rpm，最大相对离心力≥444900  xg最大容量≥12*10.4ml，K≤36.6；配置实验室常用小体积4.2ml（非其他体积）配套适配器≥8个，最高转速≥70,000 rpm，最大离心力≥449,000 xg，K≤17.6；

15.3、定角转头：1个，钛合金材质，最高转速≥45,000 rpm, 最大容量≥6 x 70 mL，K≤133.6；
15.4、水平转头1个：钛合金材质，最高转速≥41,000 rpm, 最大相对离心力≥288,000 g, 最大容量≥6 x 13.2mL，K≤124.6；配置实验室常用小体积8.0ml（非其他体积）配套适配器≥6个，最高转速≥41,000 rpm，最大离心力≥288,000 x g，K≤108.6; 配置实验室常用小体积3.5ml（非其他体积）配套适配器≥6个，最高转速≥41,000 rpm，最大离心力≥288,000 x g，K≤34.6；

15.5、 配置可重复用10.4ml离心瓶≥8个，4.2ml快封管≥50支；可重复用70ml离心瓶≥12支；13.2mL薄壁管≥100支，13.2mL超洁净管≥100支；8.0ml快封管≥50支；3.5ml快封管≥50支；

15.6、热封器1个。

配置清单：

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超速离心机主机 | 1 |
| 2 | 钛合金定角转头2个 | 1 |
| 3 | 8-15ml离心瓶 (6支/盒) | 2 |
| 4 | 快封管 (50支/盒) | 1 |
| 5 | 适配器 (1支/盒) | 8 |
| 6 | 钛合金水平转头1个 | 1 |
| 7 | ≥70 mL 离心瓶（6支/盒） | 1 |
| 8 | 钛合金水平转头套件，包括： 【水平转头1个，8-15ml薄壁管2盒（50支/盒），8-15ml超洁净管2盒 （50支/盒），润滑油1支，真空油1支，吊篮支架1个】 | 1 |
| 9 | 管架 | 1 |
| 10 | 3-6 mL快封管 (50支/盒) | 1 |
| 11 | 3-6 mL适配器 (1支/盒) | 6 |
| 12 | 6-10 mL 锥底快封管 (50支/盒) | 1 |
| 13 | 6-10 mL锥底管套适配器 (6支/盒) | 1 |
| 14 | 取出工具 | 1 |
| 15 | 热封器 | 1 |