落地式高速低温离心机

1、主机最高转速≥26,000rpm，最大相对离心力≥81,000 × g，最大单次实际装液总体积≥6*1000 mL；

▲2、转速控制精度：≤设定转速的±10rpm或±0.1%；

3、采用≥12英寸触摸式液晶显示屏；

4、具备中文操作界面；

5、可使用手机远程监控仪器状态；

▲6、主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图；

7、≥25种主机同品牌转头（不含适配器）可供选择；

8、具备密码保护功能，用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置≥3个级别；

9、仪器具备动态惯量检测功能，在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速, 保护电机和转头；

10、采用可变磁阻驱动系统（非无碳刷免维护或感应电机或变频电机；

11、具有智能化的真空减磨系统；

12、样品容量不平衡容忍度为≤5%，可“目视平衡”；

13、仪器具备可视孔，用户可进行定期的转速校准；

14、加/减速设定：≥9档；

15、时间设定范围至少包含：1分钟至99:59小时，另有“连续时间运行”选择；

16、区带/连续流操作界面以流程图显示；

17、可选配生物安全转头及HEPA过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中；

18、可选配原厂≥1L样品分离袋，且原厂≥1L样品分离袋可直接在离心瓶中使用（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；

19、新旧型号高离转头库可持续兼容；

20、配置要求

20.1、定角转头1个，最高转速≥25,000 rpm，最大容量≥24*10 ml；

20.2、定角转头1个，最高转速≥10,000 rpm，最大容量≥6*500（465）ml；

20.3、水平转头1个，最高转速≥7,500 rpm，最大容量≥4*250 ml；

20.4、配置可重复用10 ml离心瓶≥25支；可重复用500 ml离心瓶≥6支；可重复用≥200 ml锥底离心瓶≥6支。

配置清单：

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离心机主机，最高转速26,000 rpm，最大相对离心力81,800g,最大容量6*1000 mL | 1 |
| 2 | 定角转头 | 2 |
| 3 | 10 mL 离心瓶 (25支/盒) | 1 |
| 5 | 500 mL 宽口离心瓶(6支/盒) | 1 |
| 6 | 水平转头 | 1 |
| 7 | ≥200 mL离心瓶适配器（4支/盒） | 1 |
| 8 | ≥200 mL 锥底离心瓶(6支/盒) | 1 |