落地式高速低温离心机
1、主机最高转速≥26,000rpm，最大相对离心力≥81,000 × g，最大单次实际装液总体积≥6*1000 mL；
▲2、转速控制精度：≤设定转速的±10rpm或±0.1%；
3、采用≥12英寸触摸式液晶显示屏；
4、具备中文操作界面；
5、可使用手机远程监控仪器状态；
▲6、主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图；
7、≥25种主机同品牌转头（不含适配器）可供选择；
8、具备密码保护功能，用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置≥3个级别；
9、仪器具备动态惯量检测功能，在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速, 保护电机和转头；
10、采用可变磁阻驱动系统（非无碳刷免维护或感应电机或变频电机；
11、具有智能化的真空减磨系统；
12、样品容量不平衡容忍度为≤5%，可“目视平衡”；
13、仪器具备可视孔，用户可进行定期的转速校准；
14、加/减速设定：≥9档；
15、时间设定范围至少包含：1分钟至99:59小时，另有“连续时间运行”选择；
16、区带/连续流操作界面以流程图显示；
17、可选配生物安全转头及HEPA过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中；
18、可选配原厂≥1L样品分离袋，且原厂≥1L样品分离袋可直接在离心瓶中使用（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；
19、新旧型号高离转头库可持续兼容；
20、配置要求
20.1、定角转头1个，最高转速≥25,000 rpm，最大容量≥24*10 ml；
20.2、定角转头1个，最高转速≥10,000 rpm，最大容量≥6*500（465）ml；
20.3、水平转头1个，最高转速≥7,500 rpm，最大容量≥4*250 ml；
20.4、配置可重复用10 ml离心瓶≥25支；可重复用500 ml离心瓶≥6支；可重复用≥200 ml锥底离心瓶≥6支。



配置清单：
	序号
	描述
	数量

	1
	离心机主机，最高转速26,000 rpm，最大相对离心力81,800g,最大容量6*1000 mL
	1

	2
	定角转头
	2

	3
	10 mL 离心瓶 (25支/盒)
	1

	5
	500 mL 宽口离心瓶(6支/盒)
	1

	6
	水平转头
	1

	7
	≥200 mL离心瓶适配器（4支/盒）
	1

	8
	≥200 mL 锥底离心瓶(6支/盒)
	1



