智能活细胞动态分析系统参数

1.  配备物镜(提供软件截图证明文件）：

（1）4倍长工作距离荧光相差物镜，NA≥0.13,;

（2）10倍长工作距离荧光相差物镜，NA≥0.3,;

（3）20倍长工作距离平场半复消色差荧光相差物镜，NA≥0.4,;

（4）40倍长工作距离平场半复消色差荧光相差物镜。NA≥0.6

（5）未来可选配升级60X/100X油镜，配置油镜则无法放入二氧化碳培养箱中使用。

2. ≥4位电动物镜转盘；

3. 对照方法：落射荧光、相差、明场；

4. 荧光通道：配置红色（561nm) 荧光通道，绿色（488nm）荧光通道，蓝色(405nm）荧光通道；

5. 明场和荧光光源：长寿命LED光源（≥5万小时寿命），可调强度，无需预热，实验后无需降温，即开即用；

6. 光路总高度≤35厘米；

7.  相机：≥280万像素高速超高灵敏度黑白相机，适合于极弱荧光信号的检测。2/3 英寸，像素大小≥4.5umx4.5um，曝光时间从1ms到 12s，实时预览速度≥139FPS；

8. Z轴：电动自动对焦机构，软件控制，步进可根据实际样品调节要求进行最佳匹配设置，最小步进≤1um；

9. 软件功能：可通过软件操作完成图像采集、图像调节、图像处理和图像存储功能，还具备实时录像功能，内置成像软件可自动调焦；软件可一键批量输出时间序列图像及视频。

10. Z-stack扫描成像，可自由定义Z轴拍摄起始点和结束点且图像自动景深叠加，最小可设置步长≤1um；软件可对Z-Stack各层图像进行预览并输出。

11. 时间动态拍摄：可自由定义拍摄时间间隔和拍摄时间长度；可结合Z-stack扫描形成四维成像；

12.  自动聚焦功能：采用自适应自动聚焦算法寻找焦平面，有粗扫和精扫的功能，适用于多孔板的预扫描和实际精扫描；(提供软件截图证明文件）

13. 图像处理功能：包含背景均一，对比度增强，图像降噪，图像锐化，可一键批量自动处理图像；

14. 具有整合于软件的一键式反卷积功能，提高图像的分辨率和信噪比；

15. 软件分析功能：可以进行汇合度分析，划痕实验分析，细胞图像计数分析，输出细胞面积、荧光强度、细胞个数、荧光转染率、划痕愈合率和划痕宽度、面积等参数；

16. 获取的图像：JPG、TIFF、PNG等格式，视频为MP4、AVI格式，分析数据为TXT格式；

17. 培养容器尺寸：透明底培养容器，如载玻片，（塑料或玻璃底的）培养皿，多孔板，培养瓶等，容器厚度可达70mm；

- 18. 高精度 XY电动平台，行程≥ 110mm*75mm，重复定位精度≤3μm ;可定制各种样品夹具，适配各种培养皿，多孔板以及玻片样品。(提供实物图片证明文件）