参数要求
产品配置：动态心电图仪1套
免费接入我院现有心电网络化平台，实现佩戴者信息提取及电子报告上传等需求。
每台动态记录盒配置2套导联线及2张记录卡。
可以全信息存贮患者数据，并可DVD光盘刻录备份
一个标准24小时的记录，可在1分钟内下载完毕
系统同步分析一条记录时，自动分析时间小于1分钟
可实现网络化功能，支持分级诊疗建设。
导联方式：标准3导联/12导联可切换，真实准确采集3导/12导心电数据
轻便小巧，记录仪重量<85g,一节7号电池可支持连续记录3天(同时开启起搏且数据记录采样率≥200Hz)

系统噪声：≤15μV，采样精度≥24位
频率响应：+3dB~-3dB @ 0.05~100Hz

动态输入范围：10mV，耐极化电压：±600mV，输入阻抗：≥50MΩ
共模抑制比>100dB
支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端
能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件
多通道同步起搏器信号检测技术，可识别1 mV/0.1 ms的微小起搏脉冲(需提供第三方机构的检测报告) 

存储类型为SD存储卡，可兼容2~32GB容量记录卡，重上电数据不丢失
记录仪标配工业级SD卡
采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览
记录仪配备两个指示灯，指示导联连接状态、电池电量及记录盒工作状态
记录仪内置实时时钟，可以准确确定记录起止时间
记录仪按键不多于三个，避免患者误操作
※导联连接正常时，记录盒可自动开始记录
具有全程自动跟踪编辑功能（自动修正伪差心搏后房早、自动移除房颤事件中房早、自动调整最快最慢心率位置）
包含正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板自动根据QRS波图像分类
具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印
具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示； 支持房颤、房扑按心搏类型重建功能
提供同屏显示24小时、一小时时间散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息
具有1小时散点图技术及24小时散点图。支持散点图增强分析工具:可选择任意时间长度的数据作散点图分析,支持逆向散点图选择心搏功能,可显示常规/修正散点图,可按照心搏类型过滤散点图心搏,提供散点图斜率和距离测量工具,提供散点图截图工具
具备3导/12导同步ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计。统计信息包括发生时间、时长、压低幅值等参数。支持自定义ST段/T波幅值扫描功能,可手动指定ST段J点或T波起始结束等测量点
具备R-R间期、N-N间期、N-V间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图等在内的80种以上直方图分类
可在直方图上批量编辑心搏、插入心搏，如房早未下传等,支持自动插入心搏和指定位置插入心搏功能
独立的起搏器自动分析工具，并以起搏直方图+图条的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败
系统无需人为操作，即可自动识别起搏器特殊功能运作、起搏器厂家，识别起搏器厂家不少于3家
心律失常事件列表：室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序
心律失常事件直方图：根据心律失常次起数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常。如，单发室早次数统计直方图等
可支持双屏显示功能,同时使用两块显示屏编辑病例数据
提供“转到时间”工具栏，可以查看自己所关注时间的心搏情况
报告预览功能：可自动生成综述结论，结论术语有标准模板也可由用户自定义。报告预览中已存图条可再编辑
具备全自动添加最快心律、最慢心律、单发室早、单发房早等图条功能，即：无需任何按钮，在数据分析完毕时即保存好图条
小时表格支持窦性心率表模式,可配置显示起搏/室早联律/房早联律/逸搏等信息,可同时显示联律的阵数和心搏数
报告自定义功能:可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印
可自定义不同分析状态或特殊病例的颜色标记:如未分析/已分析/未诊断/起搏数据等
数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作
可在病例管理界面任意选择部分或全部病例导出病例的全部基本信息:如患者信息、检查信息、结论诊断、分析医生、报告医生、审核医生等,方便用户统计
可支持删除数据保留报告模式,节省磁盘空间
可支持复杂的病例审核流程,可按需求针对不同的用户分配不同的审核权限,如配置用户自审/他审/清除审核状态/修改报告医生等权限,可设置病例全审核或部分审核模式,可过滤显示不同状态的审核病例信息,可同时在首页报告显示报告和审核医生
病例数据可导出单一的压缩包文件,压缩包的压缩率可配置,压缩包可通过文件图标拖放的方式导入到软件
软件可支持科研需求,可导出病例原始心搏分析结果为Excel表格文件
HRV分析工具可支持时域/频域分析,可显示或打印时域和频域分析的趋势图,可导出HRV分析结果为Excel文件,可在HRV分析结果中同步显示散点图
提供用户事件工具,方便用户查看已选图条的时间位置,以便选择时间段再添加图条
模板内的片段缩略图，可设置多种长度，从显示一个心搏到显示前后多个心搏。并可来回切换，便于医生观察和诊断
危急值预警功能:可根据需求设置危急值检测阈值参数,支持采集数据完成后自动提示危急值信息并使用特殊醒目的颜色标记符合危急值条件的病例
房早未下传次数统计功能:可独立统计房早未下传发生的次数,而且不影响长间歇或停搏的统计
全院或者院间数据传输采取弹窗和有声提示，系统支持动态心电、动态血压、常规心电传输及报告回传。
系统支持全科终端数据同步共享采集、分析报告等
