参数要求

| 序号 | 规格项目 | 投标规格 |
| --- | --- | --- |
| 可移动激光定位系统，支持与主流放疗TPS链接并实现在大孔径CT上进行直接复位 |  |  |
| 1 | 激光数量 | ≥3个可移动激光光源 |
| 2 | 颜色 | 绿色 |
| 3 | 激光类型 | 激光二极管 |
| 4 | 激光安全等级 | 2类 |
| 5 | 激光波长 | ≤520nm |
| 6 | 线宽（4米内可聚焦调节） | ＜1 mm |
| 7 | 线长（3米远处） | ≥3m |
| 8 | 输出功率 | ＜1Mw |
| 9 | 激光灯投射范围 | ≥8米 |
| 10 | 激光轨道移动范围 | ≥700mm |
| 11 | 激光灯移动速度 | ≤200mm/s，支持≥3 档速度可调（含精细调节档≤10mm/s，用于精准对位） |
| 12 | 定位精度 | ≤±0.1mm |
| 13 | 激光调节 | 遥控调节（支持无线远程遥控激光开关、位置移动、聚焦调节等全部功能） |
| 14 | 移动精度 | ±0.1mm |
| 15 | 投射定位精度（4米处） | ±0.5mm |
| 16 | 通讯控制 | 绝对线性编码器及双向通讯微处理器，可实时反馈实际位置与预置位置误差；保证定位精确度 |
| 17 | 故障自动保险功能 | 可移动激光灯只有在到达指定位置后才会被开启，避免出现错误标定 |
| 18 | 发射窗口 | 激光定位系统均装备高度抛光，带有防反射涂层的坚固玻璃窗，不会因为材质过软产生散射 |
| 19 | 输出接口 | RS485+DICOM RT接口 |
| 20 | 电源要求 | 100-240VAC交流电源 |
| 21 | 控制系统 | 无线控制平板（含操作系统及与主流放疗TPS兼容系统） |
| 22 | 医疗器械注册证 | NMPA注册证 |
| 23 | 兼容性 | 激光定位系统需与主流大孔径CT模拟定位机的等中心坐标系兼容，并支持DICOM坐标数据传输 |
| 24 | 安装方式 | 顶棚式+落地式 |
| 25 | 投影平面 | 矢状面、冠状面、横断面三条激光线相互垂直共面，交点与治疗设备等中心重合 |
| 26 | 外壳材质 | 优质铝制外壳，高抗冲击性，高度防碎玻璃，透光率100% |
| 27 | 使用寿命 | ≥10年 |
| 28 | CT激光灯专用质控模体 | 1套 |
| 29 | 售后服务 | 直接由厂家工程师提供安装、培训及售后服务 |
|  |  | 整套设备免费维保3年 |