维保服务要求

(一)维保设备：GE signa360 1.5T MR

(二)数量：一台

(三)保修期限：3年

(四)保修类别：

设备整机和直接附属设施全部免费保修，包括零配件费用、技术服务费和差旅费。范围包括：

1． 电子系统部分：梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、检查床、等。

2． 制冷系统部分：冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管、冷水机组的维修、精密空调维护，备件更换、正常消耗的液氦和氦气的补充等。

3． 所有线圈。

4． 磁体失超维修。

(五)服务要求：

1.提供24小时热线服务电话（400或800）随时在线响应。不限次数报修；接到医院报修电话后，维修响应时间≤1小时，到达现场时间≤4小时，现场确认故障原因≤8小时；

2.▲投标人需有丰富的维修经验和疑难问题解决能力，保证80%的故障在故障发生当日内修复；

3.▲投标人具备专业服务团队，为本项目配备原厂技术培训合格的资深工程师不少于2名，工程师均持有本次维保机型的维修资质证明，且该工程师为投标单位的正式员工（提供近三个月社保证明）。每年根据院方需求对设备使用人员做技术培训；

4.▲投标人工程师具有原厂磁共振磁体、冷头培训证书，经验丰富（提供近三个月社保证明）；

5.▲投标人具有紧急维修保障能力，提供履约保障的有效方案措施；

6.备件来源要求：为保障采购人维保设备运行的安全性及可靠性，投标人确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂备件，安装完毕后达到原厂设备运行标准。保证备件100%供应保障；

7.提供设备及附件一年至少4次的全面系统深度预防性保养，投标文件中需提供明确保养的具体内容（包括：提供保养报告单，定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等）；

8.供应商对正常消耗的液氦进行加装，保证磁体液位不低于55%，保证设备运行安全并有长期稳定合作的供应渠道；

9.保证保修期内设备的开机率≥95％；对于开机率低于95%的每一个百分点，按合同金额的1%赔付招标方因设备停机造成的损失；

10.投标人必须具有设备维修涉及的全套专业维修工具并提供校准证明文件；

11.设备信息实现远程管理，基础信息实时监控、微信检测、手机报修、效益分析等功能完善；

12.响应供应商不能以任何形式转包，不接受联合体响应。不得整体或部份将维修工作转包给其它公司或个人，一经查实，将终止合同，成交供应商要赔偿由此引起的一切经济损失；

★13.供应商成立至今维修工作中未发生重大责任事故，并在采购人单位具有良好的口碑，存在隐瞒或欺骗行为，一经查实，取消资格。