倒置荧光显微镜参数

1.光路系统：采用无限远校正光路系统，实现明场，相差以及荧光观察，可扩展偏光以及霍

夫曼等观察方式。

2.机身：全铝合金机身，流畅型外观设计，稳重，刚性好，成像稳定，可扩展性好；2个电

源孔，方便取电以及功能扩展。

3.观察筒：铰链式三目观察筒，倾角 45 度，瞳距调节范围 50mm-75mm，视度可调。

4.目镜：大视野平场目镜 WF10X/22mm，高眼点，可调屈光度。

5.物镜：配置半复物镜：

半复平场物镜 4X/0.13，WD：17.15mm；半复相衬物镜 10X/0.32，WD：7.1mm；

半复相衬物镜 20X/0.46，WD：3.9mm；半复平场物镜 40X/0.65，WD：3.2mm；

6.调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，调焦时手可自

然放置到台面上，大大提升了调焦时候的舒适度；微调手轮格值 0.002mm，调焦更加精确。

7.物镜转换器：编码式 5 孔内定位转换器，物镜倍率可在显微镜自带的显示屏上实时显示当

前使用倍率，极大地解决了倒置显微镜察看物镜倍率不方便的问题；带光强记忆功能；可升

级与可兼容的软件互联互通，软件可识别对应物镜，并且匹配相关预设参数；有防霉装置。

8.载物台：载物台尺寸：351mm*251mm；移动范围：110mm*75mm，台面样品卡槽可翻转，大大增加可观察样品的尺寸范围；配万能样品支架。

9.数显荧光附件：配置蓝色 B（460nm-490nm 激发）,绿色 G（510nm-550nm 激发）,紫外

U(360nm-390nm 激发)三个通道荧光激发块，可根据采购人要求定制激发块数量和波段；荧

光光源：长效 LED 荧光光源，寿命 5 万小时；响应时间：纳秒级别，即开即用，随开随关，

亮度可调；安全环保,荧光光源与激发块一键联动；无需改变原有光路，可升级成可兼容的

四色五通道荧光显微镜。带数显模式，显示当前通道以及亮度值并有记忆功能。

10.聚光镜：相衬聚光镜，数值孔径 NA0.3，10X/20X/40X 相差环板；配滤色片托架：可放

置不同滤色片，调节色温，匹配不同观察需求；旋转式光阑调节，超长工作距离：72mm；

聚光镜可拆卸，观察超高样品（高达 190mm 高度组织瓶可以在载物台上加载）。

11.透射照明系统：LED 光源，寿命 5 万小时，亮度可调。

12.ECO 功能：人走灯灭，人来灯亮，可设置时间，可开关；语音播报功能：播报物镜倍

率，可开关；自带显示屏功能：至少可显示当前 ECO,语音播报，物镜倍率以及类型，光源

亮度，物镜亮度记忆状态，大大提升显微镜使用的便捷性和舒适性。（投标时需提供显示屏

带有 ECO、语音播报、物镜倍率以及类型、光源亮度%等功能的实物照片进行佐证）

13.可兼容的显微成像系统（需提供可兼容的计算机软件著作权登记证书复印件）。

14.传感器：芯片尺寸1英寸

15.分辨率 3008*3000，900万真实物理像素

16.像元尺寸 3.76um×3.76um，A/D转换：14Bit；

17.帧频率 40fps@3008*3000，有效增益：1X—100X

18.数据接口：USB3.0 传输，光谱响应 380nm-650nm，电子卷帘快门；支持 SDK 二次开发

19.支持 TWAIN 和 DirectShow 接口

20.软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能（需提供软件功能截图）

21.支持能量曲线测量，实时显示所选定线段上所有点强度，可以实现反射率测量（需提

供软件功能截图）

22.实时单点 RGB 值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化

23.软件整合实时大图拼接以及实时景深叠加功能，支持叠加偏移校正

24.软件整合电动控制模块，匹配可兼容电动附件时可软件控制电动附件

25.配置：倒置荧光显微镜主机+数字摄像头+成像工作站