数字PCR仪设备性能参数要求

1、数字PCR仪各部件，包含样本制备仪、生物芯片分析仪均须具备中华人民共和国医疗器械三类注册证。

2、基于流动共聚焦方式油包水微液滴的工作原理，可最大限度保证分配过程的随机性与独立性。

3、反应体系：单孔可在20-50µL范围内调节。

4、微滴生成数：微滴总数可调量≥5万，可根据上样量自动变化，无需更换、增加设备或者芯片。

5、单孔理论最大生成微滴数：≥100000个。

6、单孔实际最大生成微滴数：≥70000个。单孔实际最大检测微滴数：≥60000个。

7、样品放入微液滴样本制备仪后，包括PCR扩增步骤，全程无需人工移取接触微液滴，避免微液滴损伤及交叉污染，符合分子诊断法规要求。

8、微滴体积：≤0.5 nL；微滴尺寸差异：≤1%。

9、扩增方式：标准PCR扩增仪，非平板式扩增仪，可直接用于其他分子生物学实验，单次扩增通量≥96样本，通量可调。

10、PCR扩增步骤支持温度梯度优化功能，便于摸索实验条件；PCR扩增温度速率可调，升降温速度≥6℃/秒。

11、液滴荧光信号检测方式：微流控逐个液滴计数方式，要求每个液滴独立、逐个被检测，流式原理，避免微液滴间荧光信号干扰，特异性高。检测器：PMT检测器或者硅光子检测器，无需掺入额外本底荧光即可识别阴性液滴，非CCD或者CMOS。

12、检测装置内部无流路设计，所有检测均在芯片耗材中完成，不流经设备内部，避免设备污染，降低维护成本。

13、检测过程（包括微滴生成、PCR扩增、微滴检测）封闭体系设计，确保PCR产物不暴露在空气中，减少气溶胶污染和样品损失。

14、光源：配备≥3个单波长固态激光器，非LED光源，可保证荧光激发特异性。

15、检测通道数：≥5个，可实现FAM、VIC/HEX、ROX、Cy5、Cy5.5/Q705 5个检测通道同时检测。

16、软件分析：有专利的分水岭算法，能提高阴性、阳性微液滴的荧光强度差异。

17、支持微滴样品回收功能，用于下游分析。

18、设备系统兼容性好，可选配同品牌自动核酸提取仪或提取试剂盒，保持数据稳定性；PCR非专机专用，有多种品牌、规格PCR仪自由可选。

19、基于该设备有NMPA三类注册证的EGFR基因检测试剂盒。

配置要求

| 产品名称 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 数字PCR仪 | 样本制备仪 包括：制备仪主机1台，电源线1根， 数据线1根，制备仪芯片适配器1个. | 1套 |
|  | 芯片分析仪 包括：阅读仪主机1台，电源线1根， 数据线2根，分析仪芯片适配器1个. | 1套 |
|  | PCR扩增仪 | 1台 |
|  | 电脑及配套操作软件 | 2套 |