雾化表参数

1、由氧气流量计(含外罩、流量管、浮球、阀体等)组成。

▲2、主要技术指标：流量计的输入输出压力为0.40Mpa-0.50Mpa。

▲3、流量计的流量范围(1-15)L/min,其基本误差为最大示值的士4%。

▲4、流量计的流量管应无色透明，最小分度值为1L/min。

▲5、流量计各连接部分应密封0.4Mpa时不应漏气。

▲6、雾化要求：雾粒1-5μm 颗粒≥60%，雾化速率≥0.2ml/min,药物残留量≤1ml,雾化杯容量≥8毫升。

7、适应范围：用于医疗单位作急救给氧和对缺氧患者进行氧气吸入用，对氧气具有调节和指示流量功能。

8、制式：国标、英标。